**Supplementary data**

**Table S1.** Determination of limit of detection of sample after concentrating step and testing inhibition in the assay

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No of copies/****1mL sample** | **No of copies/****500μL sample** | **No of copies/****10μL concentrate** | **Cq values with STDEV of Replicates** |
|   |   |   | Replicate 1 | Replicate 2  | Replicate 3 |  Mean (Cq) | STDEV |
| 3000 | 1500 | 1500 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.01 |
| 300 | 150 | 150 | 30.2 | 30.0 | 30.2 | 30.1 | 0.08 |
| 30 | 15 | 15 | 33.5 | 33.7 | 33.5 | 33.6 | 0.09 |
| 3 | 1.5 | 1.5 |   |   |   |   |   |
| 6 | 3 | 3 | 35.8 | 34.7 | 35.9 | 35.5 | 0.52 |
| 5 | 2.5 | 2.5 | 36.7 | 36.9 | 36.8  | 36.8 | 0.09 |

‘Blank’ indicates no amplification