## Inflow
Calibration status | Date | Start Time | Finish Time | [10 empty] | Slope | intercept | R square | largest reliable LC sensor reading | largest solution range | 250 | NTU
After cleanning | 2020-05-20 |  |  | Low cost with LED_1 | 81.24 | 100.04 | 182.36 | 254.21 | 444.2 |  |  |  |  | 1.1347 | -51.9087 | 0.99416 | 266.0647
|  |  |  | Low cost without LED_1 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.3 | 0.47
|  |  |  | Difference_1 | 81.03 | 99.83 | 182.11 | 253.91 | 443.73
|  |  |  | Low cost with LED_2 | 82.11 | 98.52 | 185.44 | 249.36 | 442.51
|  |  |  | Low cost without LED_2 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.3 | 0.46
|  |  |  | Difference_2 | 81.9 | 98.31 | 185.19 | 249.06 | 442.05
|  |  |  | Difference average | 81.465 | 99.07 | 183.65 | 251.485 | 442.89
|  |  |  | Turb meter_1 | 51.46 | 66.41 | 144 | 218 | 460
|  |  |  | Turb meter_2 | 51.22 | 67.16 | 145 | 218 | 462
|  |  |  | Turb meter average | 51.34 | 66.785 | 144.5 | 218 | 461
Before cleanning | 2020-06-17 |  |  | Low cost with LED_1 | 83.49 | 105.81 | 185.31 | 258.35 | 445.46 |  |  |  |  | 1.1372 | -56.3651 | 0.99375 | 269.4036
|  |  |  | Low cost without LED_1 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.3 | 0.47
|  |  |  | Difference_1 | 83.27 | 105.6 | 185.06 | 258.05 | 444.99
|  |  |  | Low cost with LED_2 | 90.36 | 96.86 | 182.34 | 259.35 | 444.23
|  |  |  | Low cost without LED_2 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.46
|  |  |  | Difference_2 | 90.14 | 96.65 | 182.09 | 259.04 | 443.77
|  |  |  | Difference average | 86.705 | 101.125 | 183.575 | 258.545 | 444.38
|  |  |  | Turb meter_1 | 52.1 | 65.9 | 142 | 219 | 459
|  |  |  | Turb meter_2 | 52.6 | 65.2 | 142 | 221 | 461
|  |  |  | Turb meter average | 52.35 | 65.55 | 142 | 220 | 460
After cleanning | 2020-06-17 |  |  | Low cost with LED_1 | 80.63 | 96.74 | 184.16 | 266.33 | 459.36 |  |  |  |  | 1.0786 | -47.172 | 0.99564 | 275.5195
|  |  |  | Low cost without LED_1 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.3 | 0.46
|  |  |  | Difference_1 | 80.42 | 96.52 | 183.91 | 266.03 | 458.9
|  |  |  | Low cost with LED_2 | 80.96 | 92.95 | 181.66 | 264.84 | 459.57
|  |  |  | Low cost without LED_2 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 0.46
|  |  |  | Difference_2 | 80.75 | 92.73 | 181.42 | 264.54 | 459.11
|  |  |  | Difference average | 80.585 | 94.625 | 182.665 | 265.285 | 459.005
|  |  |  | Turb meter_1 | 37.9 | 68.1 | 146 | 224 | 456
|  |  |  | Turb meter_2 | 35.6 | 70.1 | 144 | 226 | 455
|  |  |  | Turb meter average | 36.75 | 69.1 | 145 | 225 | 455.5
Before cleanning | 2020-06-19 |  |  | Low cost with LED_1 | 13.05 | 25.4 | 33.9 | 45.55 | 55.24 |  |  |  |  | 0.89056 | -9.5597 | 0.99931 | 291.4572
|  |  |  | Low cost without LED_1 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22
|  |  |  | Low cost with LED_2 | 13.07 | 22.96 | 33.39 | 44.92 | 54.33
|  |  |  | Low cost without LED_2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21
|  |  |  | Low cost with LED_3 |  | 23 |  | 44.8 | 54.02
|  |  |  | Low cost without LED_3 |  | 0.2 |  | 0.21 | 0.2
|  |  |  | Difference_1 | 12.86 | 25.2 | 33.69 | 45.34 | 55.02
|  |  |  | Difference_2 | 12.87 | 22.75 | 33.18 | 44.71 | 54.12
|  |  |  | Difference_3 |  | 22.8 |  | 44.59 | 53.82
|  |  |  | Difference average | 12.865 | 23.5833 | 33.435 | 44.88 | 54.32
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.91 | 11.9 | 19.8 | 31.1 | 38.4
|  |  |  | Turb meter_2 | 1.65 | 11.3 | 20.1 | 30.9 | 38.5
Turb meter_3
|  |  |  | Turb meter average | 1.78 | 11.6 | 19.95 | 31 | 38.45
After cleanning | 2020-06-19 |  |  | Low cost with LED_1 |  | 23.77 | 34.04 | 44.05 | 53.47 |  |  |  |  | 0.92606 | -10.2727 | 0.99785 | 281.0533
|  |  |  | Low cost without LED_1 |  | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | Low cost with LED_2 | 14.06 | 23.09 | 33.06 | 43.9 | 53.28
|  |  |  | Low cost without LED_2 | 0.12 | 0.19 | 0.1 | 0.1 | 0.21
|  |  |  | Low cost with LED_3 | 14.09 | 23.07 | 33.08 | 43.88 | 53.23
|  |  |  | Low cost without LED_3 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.21
|  |  |  | Difference_1 |  | 23.56 | 33.83 | 43.85 | 53.37
|  |  |  | Difference_2 | 13.94 | 22.9 | 32.96 | 43.8 | 53.07
|  |  |  | Difference_3 | 13.88 | 22.87 | 32.88 | 43.78 | 53.02
|  |  |  | Difference average | 13.91 | 23.11 | 33.2233 | 43.81 | 53.1533
|  |  |  | Turb meter_1 | 2.62 | 10.3 | 21.5 | 30.3 | 38.6
|  |  |  | Turb meter_2 | 2.74 | 10.4 | 21.6 | 30.2 | 38.7
Turb meter_3
|  |  |  | Turb meter average | 2.68 | 10.35 | 21.55 | 30.25 | 38.65
Before cleanning | 2020-06-26 |  |  | Low cost with LED_1 | 37.14 | 30.41 | 51.37 | 43.67 | 55.07 | 95.94 | 177.81 | 251.9 |  | 1.0747 | -22.2586 | 0.99114 | 253.3293
|  |  |  | Low cost without LED_1 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.29
|  |  |  | Low cost with LED_2 | 29.07 | 28.89 | 40.82 | 43.06 | 57.66 | 97.3 | 174.54 | 251.2
|  |  |  | Low cost without LED_2 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.28
|  |  |  | Low cost with LED_3 | 23.08 | 31.7 | 53.2 | 42.65 | 64.79 | 95.93 | 177.21 | 254.2
|  |  |  | Low cost without LED_3 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.24 | 0.29
|  |  |  | Difference_1 | 36.94 | 30.2 | 51.15 | 43.45 | 54.85 | 95.72 | 177.58 | 251.61
|  |  |  | Difference_2 | 28.86 | 28.69 | 40.6 | 42.86 | 57.45 | 97.09 | 174.31 | 250.92
|  |  |  | Difference_3 | 22.88 | 31.48 | 52.98 | 42.44 | 64.59 | 95.72 | 176.97 | 253.91
|  |  |  | Difference average | 29.56 | 30.1233 | 48.2433 | 42.9167 | 58.9633 | 96.1767 | 176.2867 | 252.1467
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.25 | 11.5 | 21.5 | 31.1 | 42.2 | 84.5 | 180 | 239
|  |  |  | Turb meter_2 | 1 | 10.9 | 21.6 | 31.1 | 41.9 | 84.9 | 181 | 239
|  |  |  | Turb meter_3 | 1 | 11.7 | 20.9 | 31.2 | 42 | 84.7 | 182 | 238
|  |  |  | Turb meter average | 1.125 | 11.2 | 21.55 | 31.1 | 42.05 | 84.7 | 180.5 | 239
After cleanning | 2020-06-26 |  |  | Low cost with LED_1 | 18.14 | 29.28 | 35.3 | 44.45 | 54.4 | 96.98 | 176.32 | 255.88 |  | 1.0369 | -14.6312 | 0.99505 | 255.2219
|  |  |  | Low cost without LED_1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.28
|  |  |  | Low cost with LED_2 | 20.68 | 26.5 | 37.2 | 43.9 | 53.37 | 96.47 | 176.4 | 252.22
|  |  |  | Low cost without LED_2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.29
|  |  |  | Low cost with LED_3 | 16.19 | 26.36 | 33.97 | 43.08 | 53.17 | 95.32 | 174.76 | 252.05
|  |  |  | Low cost without LED_3 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.23 | 0.29
|  |  |  | Difference_1 | 17.94 | 29.08 | 35.1 | 44.23 | 54.19 | 96.77 | 176.09 | 255.6
|  |  |  | Difference_2 | 20.48 | 26.3 | 37.01 | 43.7 | 53.16 | 96.24 | 176.17 | 251.93
|  |  |  | Difference_3 | 15.98 | 26.16 | 33.76 | 42.88 | 52.96 | 95.12 | 174.53 | 251.76
|  |  |  | Difference average | 18.1333 | 27.18 | 35.29 | 43.6033 | 53.4367 | 96.0433 | 175.5967 | 253.0967
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.25 | 11.5 | 21.5 | 31.1 | 42.2 | 84.5 | 180 | 239
|  |  |  | Turb meter_2 | 1 | 10.9 | 21.6 | 31.1 | 41.9 | 84.9 | 181 | 239
|  |  |  | Turb meter_3 | 1 | 11.7 | 20.9 | 31.2 | 42 | 84.7 | 182 | 238
|  |  |  | Turb meter average | 1.125 | 11.2 | 21.55 | 31.1 | 42.05 | 84.7 | 180.5 | 239
Before cleanning | 2020-07-07 |  |  | Low cost with LED_1 | 28.42 | 42.3 | 36.67 | 41.88 | 53.63 | 66.8 | 114.09 | 201.24 | 288.15 | 1.0084 | -21.0594 | 0.99052 | 268.804
|  |  |  | Low cost without LED_1 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.1 | 0.23 | 0.26 | 0.33
|  |  |  | Low cost with LED_2 | 23.61 | 36.54 | 39.26 | 37.55 | 53.25 | 68.95 | 112.86 | 199.66 | 284.11
|  |  |  | Low cost without LED_2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.34
|  |  |  | Low cost with LED_3 | 22.53 | 44.98 | 33.01 | 36.25 | 62.5 | 57.99 | 113.24 | 199.55 | 284.3
|  |  |  | Low cost without LED_3 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.34
|  |  |  | Difference_1 | 28.22 | 42.09 | 36.45 | 41.67 | 53.43 | 66.7 | 113.86 | 200.98 | 287.82
|  |  |  | Difference_2 | 23.41 | 36.34 | 39.05 | 37.35 | 53.05 | 68.73 | 112.63 | 199.4 | 283.77
|  |  |  | Difference_3 | 22.33 | 44.77 | 32.81 | 36.03 | 62.28 | 57.77 | 113.02 | 199.28 | 283.96
|  |  |  | Difference average | 24.6533 | 41.0667 | 36.1033 | 38.35 | 56.2533 | 64.4 | 113.17 | 199.8867 | 285.1833
|  |  |  | Turb meter_1 | 4.08 | 10.6 | 16.5 | 19.9 | 34.2 | 44.1 | 94.3 | 199 | 253
|  |  |  | Turb meter_2 | 5.01 | 9.99 | 15.9 | 19.7 | 34.6 | 43.5 | 94.1 | 200 | 255
|  |  |  | Turb meter_3 | 5.16 | 11.4 | 18.2 | 21.2 | 34.4 | 43.4 | 93.7 | 200 | 255
|  |  |  | Turb meter average | 4.545 | 10.295 | 16.2 | 19.8 | 34.4 | 43.8 | 94.2 | 199.5 | 254
After cleanning | 2020-07-07 |  |  | Low cost with LED_1 | 15.24 | 23.53 | 37.69 | 35.64 | 51.32 | 61.17 | 112.91 | 199.14 | 282.43 | 1.0014 | -14.6103 | 0.99171 | 264.2392
|  |  |  | Low cost without LED_1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.32
|  |  |  | Low cost with LED_2 | 14.69 | 27.55 | 42.56 | 34.38 | 51.52 | 59.81 | 110.13 | 197.65 | 280.42
|  |  |  | Low cost without LED_2 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.33
|  |  |  | Low cost with LED_3 | 14.59 | 27.24 | 45.44 | 35.74 | 49.31 | 55.16 | 111.11 | 197.08 | 280.33
|  |  |  | Low cost without LED_3 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.1 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.33
|  |  |  | Difference_1 | 15.04 | 23.33 | 37.49 | 35.54 | 51.12 | 60.96 | 112.68 | 198.88 | 282.11
|  |  |  | Difference_2 | 14.5 | 27.35 | 42.36 | 34.18 | 51.32 | 59.59 | 109.91 | 197.38 | 280.09
|  |  |  | Difference_3 | 14.4 | 27.04 | 45.22 | 35.54 | 49.21 | 54.95 | 110.89 | 196.82 | 280
|  |  |  | Difference average | 14.6467 | 25.9067 | 41.69 | 35.0867 | 50.55 | 58.5 | 111.16 | 197.6933 | 280.7333
|  |  |  | Turb meter_1 | 2.52 | 12.6 | 14.6 | 21.1 | 36 | 45.9 | 96.8 | 200 | 256
|  |  |  | Turb meter_2 | 2.32 | 13.1 | 14.9 | 21 | 36.1 | 46.5 | 95.8 | 200 | 256
|  |  |  | Turb meter_3 | 2.47 | 13.8 | 13.8 | 21.5 | 36.7 | 45.7 | 95.7 | 201 | 256
|  |  |  | Turb meter average | 2.42 | 12.85 | 14.75 | 21.05 | 36.05 | 46.2 | 96.3 | 200 | 256
Before cleanning | 2020-07-15 |  |  | Low cost with LED_1 | 31.54 | 22.4 | 32 | 38.5 | 52.2 | 56.1 | 110 | 200.5 | 288 | 0.97241 | -12.9098 | 0.99068 | 270.3695
|  |  |  | Low cost without LED_1 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | 0.32
|  |  |  | Low cost with LED_2 | 30.5 | 21.5 | 30.6 | 38.5 | 52.1 | 55.2 | 109 | 200.4 | 287
|  |  |  | Low cost without LED_2 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.31
|  |  |  | Low cost with LED_3 | 28.07 | 21.4 | 30.4 | 38.4 | 52 | 54.9 | 109 | 199.98 | 286.1
|  |  |  | Low cost without LED_3 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.31
|  |  |  | Difference_1 | 31.34 | 22.21 | 31.79 | 38.29 | 51.99 | 55.9 | 109.79 | 200.25 | 287.68
|  |  |  | Difference_2 | 30.3 | 21.29 | 30.41 | 38.29 | 51.89 | 54.99 | 108.78 | 200.15 | 286.69
|  |  |  | Difference_3 | 27.86 | 21.19 | 30.2 | 38.19 | 51.79 | 54.69 | 108.79 | 199.72 | 285.79
|  |  |  | Difference average | 29.8333 | 21.5633 | 30.8 | 38.2567 | 51.89 | 55.1933 | 109.12 | 200.04 | 286.72
|  |  |  | Turb meter_1 | 4.09 | 9.15 | 19 | 26.1 | 38.3 | 41.7 | 93.4 | 197 | 253
|  |  |  | Turb meter_2 | 4.21 | 9.18 | 19.4 | 25.8 | 38.3 | 41.5 | 92.9 | 201 | 255
|  |  |  | Turb meter_3 | 4.1 | 9.2 | 18.8 | 25.6 | 38.2 | 41.3 | 93.3 | 200 | 254
|  |  |  | Turb meter average | 4.1333 | 9.1767 | 19.0667 | 25.8333 | 38.2667 | 41.5 | 93.2 | 199.3333 | 254
After cleanning | 2020-07-15 |  |  | Low cost with LED_1 | 13.6 | 20.7 | 33.6 | 38.3 | 52.5 | 56.9 | 109 | 203 | 294 | 0.94118 | -9.4213 | 0.99303 | 275.6338
|  |  |  | Low cost without LED_1 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.32
|  |  |  | Low cost with LED_2 | 12.6 | 21 | 31.5 | 37.8 | 52.1 | 57 | 109.9 | 203 | 291
|  |  |  | Low cost without LED_2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.32
|  |  |  | Low cost with LED_3 | 12.6 | 21.3 | 30.5 | 37.6 | 52.2 | 56.7 | 109.8 | 203 | 290
|  |  |  | Low cost without LED_3 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | 0.32
|  |  |  | Difference_1 | 13.41 | 20.5 | 33.39 | 38.1 | 52.3 | 56.7 | 108.78 | 202.74 | 293.68
|  |  |  | Difference_2 | 12.4 | 20.8 | 31.29 | 37.6 | 51.9 | 56.8 | 109.68 | 202.74 | 290.68
|  |  |  | Difference_3 | 12.39 | 21.11 | 30.29 | 37.4 | 52 | 56.5 | 109.59 | 202.75 | 289.68
|  |  |  | Difference average | 12.7333 | 20.8033 | 31.6567 | 37.7 | 52.0667 | 56.6667 | 109.35 | 202.7433 | 291.3467
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.8 | 10.2 | 19.3 | 25.4 | 38.5 | 42.2 | 91.4 | 198 | 253
|  |  |  | Turb meter_2 | 1.74 | 10.4 | 18.9 | 25.4 | 38.4 | 42.2 | 92.1 | 200 | 254
|  |  |  | Turb meter_3 | 1.66 | 10.3 | 19.7 | 25.4 | 38.5 | 42.4 | 92.1 | 200 | 254
|  |  |  | Turb meter average | 1.7333 | 10.3 | 19.3 | 25.4 | 38.4667 | 42.2667 | 91.8667 | 199.3333 | 253.6667
Before cleanning | 2020-07-24 |  |  | Low cost with LED_1 | 11.5 | 26.24 | 31.22 | 38.7 | 54.83 | 57.15 | 99.42 | 196.29 | 283.05 | 0.95727 | -8.5411 | 0.99092 | 270.0804
|  |  |  | Low cost without LED_1 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.32
|  |  |  | Low cost with LED_2 | 11.5 | 25.23 | 30.63 | 38.47 | 54.51 | 57.83 | 98.3 | 197.26 | 283.08
|  |  |  | Low cost without LED_2 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.32
|  |  |  | Low cost with LED_3 | 11.55 | 24.12 | 31.5 | 38.38 | 54.25 | 57.04 | 96.37 | 197.26 | 283.06
|  |  |  | Low cost without LED_3 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.36
|  |  |  | Difference_1 | 11.31 | 26.03 | 31.02 | 38.49 | 54.62 | 56.94 | 99.19 | 196.04 | 282.73
|  |  |  | Difference_2 | 11.29 | 25.04 | 30.43 | 38.27 | 54.31 | 57.62 | 98.09 | 197 | 282.76
|  |  |  | Difference_3 | 11.35 | 23.91 | 31.3 | 38.18 | 54.05 | 56.84 | 96.15 | 197.01 | 282.7
|  |  |  | Difference average | 11.3167 | 24.9933 | 30.9167 | 38.3133 | 54.3267 | 57.1333 | 97.81 | 196.6833 | 282.73
|  |  |  | Turb meter_1 | 3.87 | 15.6 | 20.9 | 24.5 | 42.8 | 44.5 | 81.5 | 199 | 249
|  |  |  | Turb meter_2 | 3.89 | 15.6 | 20.9 | 24.7 | 42.8 | 43.4 | 83.2 | 200 | 251
|  |  |  | Turb meter_3 | 3.9 | 15.6 | 20.4 | 24.5 | 43 | 43.1 | 81.6 | 200 | 251
|  |  |  | Turb meter average | 3.8867 | 15.6 | 20.7333 | 24.5667 | 42.8667 | 43.6667 | 82.1 | 199.6667 | 250.3333
After cleanning | 2020-07-24 |  |  | Low cost with LED_1 | 15.47 | 27.25 | 33.36 | 40.39 | 56.91 | 60.15 | 97.9 | 202.84 | 287.45 | 0.94908 | -10.2748 | 0.99256 | 274.2397
|  |  |  | Low cost without LED_1 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.32
|  |  |  | Low cost with LED_2 | 15.15 | 27.13 | 33.66 | 39.08 | 56.26 | 59.69 | 98.92 | 203.59 | 286.59
|  |  |  | Low cost without LED_2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.32
|  |  |  | Low cost with LED_3 | 15.13 | 27.11 | 32.59 | 39.44 | 55.93 | 60.25 | 98.37 | 201.43 | 286.6
|  |  |  | Low cost without LED_3 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.32
|  |  |  | Difference_1 | 15.26 | 27.05 | 33.16 | 40.18 | 56.71 | 59.93 | 97.69 | 202.59 | 287.13
|  |  |  | Difference_2 | 14.95 | 26.93 | 33.46 | 38.88 | 56.05 | 59.48 | 98.7 | 203.33 | 286.27
|  |  |  | Difference_3 | 14.92 | 26.91 | 32.39 | 39.23 | 55.72 | 60.05 | 98.15 | 201.17 | 286.28
|  |  |  | Difference average | 15.0433 | 26.9633 | 33.0033 | 39.43 | 56.16 | 59.82 | 98.18 | 202.3633 | 286.56
|  |  |  | Turb meter_1 | 3.87 | 15.6 | 20.9 | 24.5 | 42.8 | 44.5 | 81.5 | 199 | 249
|  |  |  | Turb meter_2 | 3.89 | 15.6 | 20.9 | 24.7 | 42.8 | 43.4 | 83.2 | 200 | 251
|  |  |  | Turb meter_3 | 3.9 | 15.6 | 20.4 | 24.5 | 43 | 43.1 | 81.6 | 200 | 251
|  |  |  | Turb meter average | 3.8867 | 15.6 | 20.7333 | 24.5667 | 42.8667 | 43.6667 | 82.1 | 199.6667 | 250.3333

## Inlet
Calibration status | In water date start | Start Time | Finish Time | [10 empty] | Slope | intercept | R square | largest reliable LC sensor reading | largest solution range | 250 | NTU
After cleanning | 2020-09-10 |  |  | sensor w LED_1 | 16.09 | 28.67 | 35.1 | 49.21 | 75.39 | 91.43 | 174.82 | 251.99 | 394.62 | 0.61794 | -12.0968 | 0.99865 | 424.1471
|  |  |  | sensor wo LED_1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.44
|  |  |  | sensor w LED_2 | 16.24 | 30.94 | 33.85 | 48.6 | 75.3 | 91.08 | 174.1 | 249.64 | 394.54
|  |  |  | sensor wo LED_2 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.44
|  |  |  | sensor w LED_3 | 16.19 | 30.5 | 32.79 | 50 | 75.93 | 91.01 | 174.98 | 249.47 | 393.58
|  |  |  | sensor wo LED_3 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.44
|  |  |  | difference_1 | 15.88 | 28.46 | 34.89 | 49 | 75.17 | 91.2 | 174.56 | 251.67 | 394.18
|  |  |  | difference_2 | 16.03 | 30.74 | 33.63 | 48.4 | 75.09 | 90.87 | 173.84 | 249.32 | 394.1
|  |  |  | difference_3 | 15.99 | 30.3 | 32.57 | 49.79 | 75.7 | 90.8 | 174.72 | 249.15 | 393.14
|  |  |  | difference average | 15.9667 | 29.8333 | 33.6967 | 49.0633 | 75.32 | 90.9567 | 174.3733 | 250.0467 | 393.8067
|  |  |  | Turb_1 | 1.49 | 8.19 | 9.83 | 18.9 | 32.2 | 39.9 | 91.2 | 143 | 234
|  |  |  | Turb_2 | 1.55 | 7.61 | 9.83 | 18.7 | 32.3 | 40.3 | 91 | 145 | 233
|  |  |  | Turb_3 | 1.49 | 8.41 | 10.7 | 18.7 | 32.3 | 39.9 | 91.3 | 143 | 233
|  |  |  | Turb average | 1.51 | 8.07 | 10.12 | 18.7667 | 32.2667 | 40.0333 | 91.1667 | 143.6667 | 233.3333
Before cleanning | 2020-09-10 |  |  | sensor w LED_1 | 22.04 | 37.17 | 49.31 | 64.89 | 80.91 | 100.3 | 154.84 | 266.98 | 343.89 | 0.67098 | -16.6366 | 0.99847 | 397.3865
|  |  |  | sensor wo LED_1 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.33 | 0.39
|  |  |  | sensor w LED_2 | 22.33 | 36.01 | 48.78 | 64.7 | 79.99 | 99.54 | 155.03 | 266.84 | 343.17
|  |  |  | sensor wo LED_2 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.33 | 0.39
|  |  |  | sensor w LED_3 | 22.08 | 36.01 | 48.45 | 64.96 | 79.88 | 99.67 | 155.08 | 266.89 | 343.26
|  |  |  | sensor wo LED_3 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.39
|  |  |  | difference_1 | 21.84 | 36.95 | 49.08 | 64.66 | 80.68 | 100.07 | 154.6 | 266.65 | 343.5
|  |  |  | difference_2 | 22.11 | 35.79 | 48.55 | 64.47 | 79.76 | 99.31 | 154.79 | 266.51 | 342.78
|  |  |  | difference_3 | 21.87 | 35.79 | 48.24 | 64.74 | 79.66 | 99.43 | 154.82 | 266.56 | 342.87
|  |  |  | difference average | 21.94 | 36.1767 | 48.6233 | 64.6233 | 80.0333 | 99.6033 | 154.7367 | 266.5733 | 343.05
|  |  |  | Turb_1 | 1.81 | 9.38 | 16.8 | 25.8 | 35.3 | 48.2 | 81.5 | 165 | 214
|  |  |  | Turb_2 | 1.79 | 9.34 | 17.1 | 25.8 | 35.3 | 47.7 | 81.7 | 166 | 214
|  |  |  | Turb_3 | 1.75 | 9.38 | 17.1 | 25.6 | 35.9 | 47.8 | 81.9 | 166 | 214
|  |  |  | Turb average | 1.7833 | 9.3667 | 17 | 25.7333 | 35.5 | 47.9 | 81.7 | 165.6667 | 214
After cleanning | 2020-09-24 |  |  | sensor w LED_1 | 21.03 | 40.03 | 44.99 | 60.88 | 80.56 | 97.14 | 154.65 | 272.2 | 340.5 | 0.67053 | -16.0393 | 0.9979 | 396.7594
|  |  |  | sensor wo LED_1 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.34 | 0.39
|  |  |  | sensor w LED_2 | 21.37 | 38.03 | 44.27 | 61.09 | 80.2 | 97.96 | 155.93 | 271.86 | 337.76
|  |  |  | sensor wo LED_2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.39
|  |  |  | sensor w LED_3 | 21.04 | 40.01 | 45 | 61 | 80.97 | 97.15 | 157.73 | 272.75 | 335.11
|  |  |  | sensor wo LED_3 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.34 | 0.39
|  |  |  | difference_1 | 20.81 | 39.81 | 44.76 | 60.65 | 80.34 | 96.92 | 154.4 | 271.86 | 340.11
|  |  |  | difference_2 | 21.17 | 37.82 | 44.06 | 60.86 | 79.98 | 97.72 | 155.67 | 271.53 | 337.37
|  |  |  | difference_3 | 20.82 | 39.78 | 44.77 | 60.78 | 80.73 | 96.91 | 157.49 | 272.41 | 334.72
|  |  |  | difference average | 20.9333 | 39.1367 | 44.53 | 60.7633 | 80.35 | 97.1833 | 155.8533 | 271.9333 | 337.4
|  |  |  | Turb_1 | 1.81 | 9.38 | 16.8 | 25.8 | 35.3 | 48.2 | 81.5 | 165 | 214
|  |  |  | Turb_2 | 1.79 | 9.34 | 17.1 | 25.8 | 35.3 | 47.7 | 81.7 | 166 | 214
|  |  |  | Turb_3 | 1.75 | 9.38 | 17.1 | 25.6 | 35.9 | 47.8 | 81.9 | 166 | 214
|  |  |  | Turb average | 1.7833 | 9.3667 | 17 | 25.7333 | 35.5 | 47.9 | 81.7 | 165.6667 | 214
Before cleanning | 2020-09-24 |  |  | sensor w LED_1 | 29.6 | 58.38 | 68.69 | 89.43 | 108.67 | 136 | 158.87 | 251.5 | 429.27 | 0.62512 | -18.7353 | 0.9845 | 429.8971
|  |  |  | sensor wo LED_1 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.47
|  |  |  | sensor w LED_2 | 28.03 | 55.07 | 68.69 | 92.01 | 109.49 | 139.01 | 158.05 | 246 | 426.23
|  |  |  | sensor wo LED_2 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.47
|  |  |  | sensor w LED_3 | 28.03 | 55 | 68.53 | 93.77 | 108.94 | 139.45 | 158.03 | 244.95 | 425.14
|  |  |  | sensor wo LED_3 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.47
|  |  |  | difference_1 | 29.4 | 58.16 | 68.47 | 89.2 | 108.44 | 135.75 | 158.62 | 251.18 | 428.8
|  |  |  | difference_2 | 27.82 | 54.85 | 68.47 | 91.79 | 109.26 | 138.77 | 157.8 | 245.69 | 425.76
|  |  |  | difference_3 | 27.83 | 54.78 | 68.31 | 93.55 | 108.7 | 139.21 | 157.77 | 244.64 | 424.67
|  |  |  | difference average | 28.35 | 55.93 | 68.4167 | 91.5133 | 108.8 | 137.91 | 158.0633 | 247.17 | 426.41
|  |  |  | Turb_1 | 1.6 | 12.5 | 25.3 | 32 | 45.3 | 56.3 | 92.7 | 153 | 240
|  |  |  | Turb_2 | 1.61 | 12.4 | 25.2 | 32.1 | 45.3 | 56.6 | 92 | 154 | 239
|  |  |  | Turb_3 | 1.6 | 12.6 | 25.3 | 32.3 | 45.2 | 56.4 | 92.1 | 154 | 238
|  |  |  | Turb average | 1.6033 | 12.5 | 25.2667 | 32.1333 | 45.2667 | 56.4333 | 92.2667 | 153.6667 | 239
After cleanning | 2020-10-19 |  |  | sensor w LED_1 | 22.35 | 42.01 | 79.19 | 88.19 | 102.25 | 115.12 | 162.91 | 224.28 | 370.97 | 0.67471 | -21.1374 | 0.99376 | 401.8598
|  |  |  | sensor wo LED_1 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.42
|  |  |  | sensor w LED_2 | 22.17 | 42.02 | 79.04 | 88.01 | 101.29 | 116.12 | 163.16 | 226.69 | 377.23
|  |  |  | sensor wo LED_2 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.42
|  |  |  | sensor w LED_3 | 22.54 | 41.09 | 79.11 | 88.63 | 104.74 | 116.12 | 162.16 | 228.25 | 370.91
|  |  |  | sensor wo LED_3 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.3 | 0.42
|  |  |  | difference_1 | 22.14 | 41.79 | 78.97 | 87.96 | 102.02 | 114.89 | 162.65 | 223.97 | 370.55
|  |  |  | difference_2 | 21.96 | 41.81 | 78.81 | 87.78 | 101.05 | 115.88 | 162.91 | 226.4 | 376.81
|  |  |  | difference_3 | 22.33 | 40.88 | 78.88 | 88.4 | 104.5 | 115.88 | 161.91 | 227.95 | 370.49
|  |  |  | difference average | 22.1433 | 41.4933 | 78.8867 | 88.0467 | 102.5233 | 115.55 | 162.49 |  | 372.6167
|  |  |  | Turb_1 | 1.91 | 13.9 | 25.4 | 31.7 | 44.4 | 53.5 | 90.7 | 154 | 233
|  |  |  | Turb_2 | 1.84 | 14.7 | 25.1 | 31.7 | 44.5 | 53.5 | 90.7 | 154 | 233
|  |  |  | Turb_3 | 1.78 | 13.5 | 25.1 | 31.9 | 44.7 | 53.7 | 90.7 | 153 | 233
|  |  |  | Turb average | 1.8433 | 14.0333 | 25.2 | 31.7667 | 44.5333 | 53.5667 | 90.7 | 153.6667 | 233
Before cleanning | 2020-10-19 |  |  | sensor w LED_1 | 23.03 | 40.86 | 67.88 | 81.89 | 95.36 | 108.64 | 162.22 | 253.56 | 343.53 | 0.6791 | -19.893 | 0.98865 | 397.4259
|  |  |  | sensor wo LED_1 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.38
|  |  |  | sensor w LED_2 | 23.03 | 41.02 | 67.13 | 81.67 | 95.25 | 108.25 | 158.78 | 254.79 | 346.57
|  |  |  | sensor wo LED_2 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.4
|  |  |  | sensor w LED_3 | 23.88 | 41.03 | 67.03 | 78.99 | 94.68 | 108 | 159.88 | 253.8 | 347.04
|  |  |  | sensor wo LED_3 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.39
|  |  |  | difference_1 | 22.82 | 40.64 | 67.65 | 81.66 | 95.14 | 108.42 | 161.97 | 253.25 | 343.15
|  |  |  | difference_2 | 22.82 | 40.84 | 66.91 | 81.45 | 95.03 | 108.01 | 158.53 | 254.48 | 346.17
|  |  |  | difference_3 | 23.66 | 40.81 | 66.82 | 78.77 | 94.45 | 107.76 | 159.63 | 253.48 | 346.65
|  |  |  | difference average | 23.1 | 40.7633 | 67.1267 | 80.6267 | 94.8733 | 108.0633 | 160.0433 | 253.7367 | 345.3233
|  |  |  | Turb_1 | 1.49 | 12.9 | 23.1 | 34.2 | 44.7 | 53.7 | 81.2 | 138 | 227
|  |  |  | Turb_2 | 1.46 | 12.4 | 23.2 | 34.3 | 44.7 | 53.9 | 81 | 138 | 228
|  |  |  | Turb_3 | 1.44 | 12.4 | 24.1 | 34.4 | 44.9 | 54 | 81.5 | 140 | 228
|  |  |  | Turb average | 1.4633 | 12.5667 | 23.4667 | 34.3 | 44.7667 | 53.8667 | 81.2333 | 138.6667 | 227.6667
After cleanning | 2020-11-06 |  |  | sensor w LED_1 | 23.59 | 43.67 | 60.27 | 90.12 | 112.57 | 138.73 | 176.01 | 260.66 | 395.53 | 0.60854 | -18.7384 | 0.99198 | 441.6101
|  |  |  | sensor wo LED_1 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.44
|  |  |  | sensor w LED_2 | 23.04 | 42.59 | 59.88 | 90.28 | 114.7 | 139.01 | 173.21 | 258.78 | 395.29
|  |  |  | sensor wo LED_2 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.44
|  |  |  | sensor w LED_3 | 23.41 | 42.2 | 59.51 | 88.99 | 114.33 | 137.93 | 169.22 | 258.54 | 393.05
|  |  |  | sensor wo LED_3 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.44
|  |  |  | difference_1 | 23.37 | 43.46 | 60.05 | 89.9 | 112.35 | 138.48 | 175.74 | 260.34 | 395.09
|  |  |  | difference_2 | 22.83 | 42.36 | 59.66 | 90.06 | 114.47 | 138.77 | 172.94 | 258.46 | 394.85
|  |  |  | difference_3 | 23.21 | 41.98 | 59.29 | 88.77 | 114.1 | 137.69 | 168.95 | 258.22 | 392.61
|  |  |  | difference average | 23.1367 | 42.6 | 59.6667 | 89.5767 | 113.64 | 138.3133 | 172.5433 | 259.0067 | 394.1833
|  |  |  | Turb_1 | 1.49 | 12.9 | 23.1 | 34.2 | 44.7 | 53.7 | 81.2 | 138 | 227
|  |  |  | Turb_2 | 1.46 | 12.4 | 23.2 | 34.3 | 44.7 | 53.9 | 81 | 138 | 228
|  |  |  | Turb_3 | 1.44 | 12.4 | 24.1 | 34.4 | 44.9 | 54 | 81.5 | 140 | 228
|  |  |  | Turb average | 1.4633 | 12.5667 | 23.4667 | 34.3 | 44.7667 | 53.8667 | 81.2333 | 138.6667 | 227.6667
Before cleanning | 2020-11-06 |  |  | sensor w LED_1 | 21.32 | 41.44 | 59.55 | 91.12 | 115.43 | 135.66 | 175.31 | 262.44 | 400.01 | 0.59234 | -17.2707 | 0.99282 | 451.2082
|  |  |  | sensor wo LED_1 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.44
|  |  |  | sensor w LED_2 | 20.94 | 41 | 59.61 | 91.03 | 116.41 | 138.46 | 172.69 | 256.36 | 401.23
|  |  |  | sensor wo LED_2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.44
|  |  |  | sensor w LED_3 | 20.89 | 41.02 | 59.43 | 90.25 | 114.94 | 137.21 | 170.35 | 265.54 | 396.33
|  |  |  | sensor wo LED_3 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.44
|  |  |  | difference_1 | 21.11 | 41.23 | 59.33 | 90.9 | 115.21 | 135.42 | 175.04 | 262.14 | 399.57
|  |  |  | difference_2 | 20.73 | 40.79 | 59.39 | 90.81 | 116.19 | 138.22 | 172.42 | 256.04 | 400.79
|  |  |  | difference_3 | 20.69 | 40.8 | 59.22 | 90.03 | 114.71 | 136.97 | 170.09 | 265.22 | 395.89
|  |  |  | difference average | 20.8433 | 40.94 | 59.3133 | 90.58 | 115.37 | 136.87 | 172.5167 | 261.1333 | 398.75
|  |  |  | Turb_1 | 1.32 | 12.86 | 22.96 | 33.26 | 43.9 | 54.25 | 81.23 | 139 | 225
|  |  |  | Turb_2 | 1.46 | 12.69 | 23.1 | 33.4 | 44.2 | 53.69 | 81.46 | 137.6 | 224.6
|  |  |  | Turb_3 | 1.33 | 12.14 | 23.5 | 33.2 | 44.7 | 54.12 | 81.44 | 136.98 | 223.9
|  |  |  | Turb average | 1.37 | 12.5633 | 23.1867 | 33.2867 | 44.2667 | 54.02 | 81.3767 | 137.86 | 224.5
After cleanning | 2020-12-03 |  |  | v | 15.15 | 46.85 | 60.63 | 84.84 | 97.83 | 117.9 | 160.1 | 306.13 | 462.52 | 0.57394 | -10.8253 | 0.99406 | 454.4474
|  |  |  | sensor wo LED_1 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.37 | 0.5
|  |  |  | sensor w LED_2 | 14.94 | 46.07 | 60.64 | 83.9 | 97.8 | 118.72 | 160.19 | 305.32 | 463.36
|  |  |  | sensor wo LED_2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.37 | 0.5
|  |  |  | sensor w LED_3 | 15.03 | 46.01 | 62.61 | 83.76 | 97.63 | 118.28 | 160.07 | 305.11 | 460.86
|  |  |  | sensor wo LED_3 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.36 | 0.5
|  |  |  | difference_1 | 14.95 | 46.64 | 60.4 | 84.61 | 97.6 | 117.66 | 159.84 | 305.76 | 462.02
|  |  |  | difference_2 | 14.72 | 45.85 | 60.42 | 83.68 | 97.58 | 118.49 | 159.94 | 304.95 | 462.86
|  |  |  | difference_3 | 14.82 | 45.79 | 62.38 | 83.53 | 97.39 | 118.04 | 159.81 | 304.75 | 460.36
|  |  |  | difference average | 14.83 | 46.0933 | 61.0667 | 83.94 | 97.5233 | 118.0633 | 159.8633 | 305.1533 | 461.7467
|  |  |  | Turb_1 | 1.85 | 11.8 | 23.8 | 33.4 | 45 | 55.2 | 79.9 | 179 | 247
|  |  |  | Turb_2 | 1.81 | 11.9 | 24 | 33.5 | 45 | 55.4 | 79.6 | 179 | 246
|  |  |  | Turb_3 | 1.75 | 12.4 | 23.8 | 33 | 44.6 | 55.5 | 80 | 179 | 246
|  |  |  | Turb average | 1.8033 | 12.0333 | 23.8667 | 33.3 | 44.8667 | 55.3667 | 79.8333 | 179 | 246.3333
Before cleanning | 2020-12-03 |  |  | sensor w LED_1 | 20.12 | 36.84 | 44.26 | 60.12 | 82.1 | 101.23 | 157.23 | 280.12 | 334.56 | 0.63839 | -13.7159 | 0.99803 | 413.0946
|  |  |  | sensor wo LED_1 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.34 | 0.38
|  |  |  | sensor w LED_2 | 19.96 | 35.94 | 48.75 | 59.88 | 81.69 | 100.23 | 158.44 | 281.74 | 336.48
|  |  |  | sensor wo LED_2 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.34 | 0.39
|  |  |  | sensor w LED_3 | 19.86 | 36.12 | 46.85 | 60.23 | 81.84 | 100.45 | 158.63 | 286.32 | 336.45
|  |  |  | sensor wo LED_3 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.34 | 0.38
|  |  |  | difference_1 | 19.91 | 36.64 | 44.05 | 59.9 | 81.87 | 101 | 156.99 | 279.78 | 334.18
|  |  |  | difference_2 | 19.74 | 35.73 | 48.54 | 59.66 | 81.47 | 100 | 158.19 | 281.4 | 336.09
|  |  |  | difference_3 | 19.65 | 35.9 | 46.64 | 60.01 | 81.6 | 100.22 | 158.39 | 285.98 | 336.07
|  |  |  | difference average | 19.7667 | 36.09 | 46.41 | 59.8567 | 81.6467 | 100.4067 | 157.8567 | 282.3867 | 335.4467
|  |  |  | Turb_1 | 1.52 | 12.34 | 15.86 | 25.46 | 36.56 | 47.2 | 80.1 | 165 | 206
|  |  |  | Turb_2 | 1.62 | 11.89 | 16.12 | 25.56 | 36.42 | 47.6 | 81.4 | 165 | 204.5
|  |  |  | Turb_3 | 1.53 | 12.34 | 16.45 | 26.12 | 38.12 | 48.2 | 82.3 | 165 | 204.2
|  |  |  | Turb average | 1.5567 | 12.19 | 16.1433 | 25.7133 | 37.0333 | 47.6667 | 81.2667 | 165 | 204.9

## Inlet_A
Calibration status | Date | Start Time | Finish Time | [10 empty] | Slope | intercept | R square | largest reliable LC sensor reading | largest solution range | 250 | NTU
After cleanning | 2020-08-01 |  |  | Low cost with LED_1 | 13.14 | 27.66 | 39.99 | 46.83 | 80.58 | 70.43 | 114.74 | 312.9 | 443.09 | 0.59094 | -4.7838 | 0.99572 | 431.1512
|  |  |  | Low cost without LED_1 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.38 | 0.48
|  |  |  | Low cost with LED_2 | 13.07 | 27.38 | 40.37 | 48.67 | 80.63 | 70.69 | 115.13 | 314.99 | 449.45
|  |  |  | Low cost without LED_2 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.38 | 0.5
|  |  |  | Low cost with LED_3 | 13.04 | 27.51 | 39.55 | 48.53 | 80.83 | 70.51 | 114.11 | 317.69 | 450.93
|  |  |  | Low cost without LED_3 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.38 | 0.49
|  |  |  | Difference_1 | 12.94 | 27.45 | 39.77 | 46.62 | 80.35 | 70.21 | 114.5 | 312.52 | 442.61
|  |  |  | Difference_2 | 12.87 | 27.16 | 40.16 | 48.46 | 80.4 | 70.47 | 114.88 | 314.61 | 448.95
|  |  |  | Difference_3 | 12.84 | 27.29 | 39.34 | 48.31 | 80.6 | 70.29 | 113.87 | 317.31 | 450.44
|  |  |  | Difference average | 12.8833 | 27.3 | 39.7567 | 47.7967 | 80.45 | 70.3233 | 114.4167 | 314.8133 | 447.3333
|  |  |  | Turb meter_1 | 2.15 | 11.4 | 18.2 | 22.6 | 40.8 | 34.2 | 65.2 | 194 | 251
|  |  |  | Turb meter_2 | 2.17 | 12 | 17.3 | 22.4 | 41.1 | 34.1 | 64.9 | 194 | 250
|  |  |  | Turb meter_3 | 2.15 | 12.6 | 17.5 | 22.4 | 40.5 | 34 | 65.9 | 195 | 251
|  |  |  | Turb meter average | 2.1567 | 12 | 17.6667 | 22.4667 | 40.8 | 34.1 | 65.3333 | 194.3333 | 250.6667
Before cleanning | 2020-08-01 |  |  | sensor w LED_1 | 15.92 | 32.09 | 41.7 | 55.53 | 77.43 | 97.11 | 152.65 | 275 | 329.7 | 0.6334 | -11.4953 | 0.99742 | 412.8429
|  |  |  | sensor wo LED_1 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.33 | 0.37
|  |  |  | sensor w LED_2 | 14.95 | 31.52 | 42.38 | 55.5 | 77.71 | 95.74 | 154.24 | 277.28 | 331.62
|  |  |  | sensor wo LED_2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.33 | 0.38
|  |  |  | sensor w LED_3 | 15.83 | 31.2 | 41.66 | 55.95 | 77.71 | 95.29 | 155.22 | 277.77 | 333.08
|  |  |  | sensor wo LED_3 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.33 | 0.37
|  |  |  | difference_1 | 15.71 | 31.9 | 41.5 | 55.32 | 77.21 | 96.89 | 152.42 | 274.67 | 329.33
|  |  |  | difference_2 | 14.74 | 31.32 | 42.18 | 55.29 | 77.5 | 95.52 | 154 | 276.95 | 331.24
|  |  |  | difference_3 | 15.63 | 30.99 | 41.46 | 55.74 | 77.48 | 95.07 | 154.98 | 277.44 | 332.71
|  |  |  | difference average | 15.36 | 31.4033 | 41.7133 | 55.45 | 77.3967 | 95.8267 | 153.8 | 276.3533 | 331.0933
|  |  |  | Turb_1 | 1.32 | 11.19 | 15.69 | 24.49 | 35.99 | 45.99 | 78.39 | 162.89 | 202.89
|  |  |  | Turb_2 | 1.31 | 10.49 | 16.29 | 24.99 | 36.09 | 45.99 | 78.39 | 162.89 | 202.89
|  |  |  | Turb_3 | 1.31 | 10.89 | 17.29 | 24.69 | 36.09 | 46.09 | 79.49 | 161.89 | 202.89
|  |  |  | Turb average | 1.3133 | 10.8567 | 16.4233 | 24.7233 | 36.0567 | 46.0233 | 78.7567 | 162.5567 | 202.89
After cleanning | 2020-09-18 |  |  | sensor w LED_1 | 15.74 | 27.94 | 45.5 | 63.42 | 78.2 | 95.11 | 144.95 | 258.81 | 338.76 | 0.6824 | -13.6848 | 0.99753 | 386.4066
|  |  |  | sensor wo LED_1 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.39
|  |  |  | sensor w LED_2 | 15.05 | 28 | 45.6 | 63.58 | 78.28 | 94.99 | 146.84 | 260.74 | 339.58
|  |  |  | sensor wo LED_2 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.33 | 0.39
|  |  |  | sensor w LED_3 | 15.05 | 27.18 | 45.32 | 63.02 | 78.03 | 94.99 | 145.67 | 260.45 | 340.3
|  |  |  | sensor wo LED_3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.39
|  |  |  | difference_1 | 15.55 | 27.75 | 45.29 | 63.2 | 77.98 | 94.89 | 144.71 | 258.49 | 338.37
|  |  |  | difference_2 | 14.86 | 27.79 | 45.4 | 63.36 | 78.07 | 94.77 | 146.6 | 260.41 | 339.19
|  |  |  | difference_3 | 14.85 | 26.98 | 45.12 | 62.82 | 77.83 | 94.77 | 145.44 | 260.13 | 339.91
|  |  |  | difference average | 15.0867 | 27.5067 | 45.27 | 63.1267 | 77.96 | 94.81 | 145.5833 | 259.6767 | 339.1567
|  |  |  | Turb_1 | 1.7 | 8.17 | 18.1 | 28.2 | 37.9 | 47.7 | 78.5 | 164 | 222
|  |  |  | Turb_2 | 1.71 | 8.15 | 18.1 | 28.1 | 37.6 | 48 | 78.7 | 164 | 221
|  |  |  | Turb_3 | 1.9 | 8.16 | 18.1 | 28.2 | 37.9 | 47.8 | 78.6 | 164 | 221
|  |  |  | Turb average | 1.77 | 8.16 | 18.1 | 28.1667 | 37.8 | 47.8333 | 78.6 | 164 | 221.3333
Before cleanning | 2020-09-18 |  |  | sensor w LED_1 | 18.13 | 34.3 | 43.91 | 57.74 | 79.64 | 99.32 | 154.86 | 277.21 | 331.91 | 0.6334 | -12.7788 | 0.99742 | 414.8693
|  |  |  | sensor wo LED_1 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.34 | 0.38
|  |  |  | sensor w LED_2 | 17.16 | 33.73 | 44.59 | 57.71 | 79.92 | 97.95 | 156.45 | 279.49 | 333.83
|  |  |  | sensor wo LED_2 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.34 | 0.39
|  |  |  | sensor w LED_3 | 18.04 | 33.41 | 43.87 | 58.16 | 79.92 | 97.5 | 157.43 | 279.98 | 335.29
|  |  |  | sensor wo LED_3 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.34 | 0.38
|  |  |  | difference_1 | 17.91 | 34.1 | 43.7 | 57.52 | 79.41 | 99.09 | 154.62 | 276.87 | 331.53
|  |  |  | difference_2 | 16.94 | 33.52 | 44.38 | 57.49 | 79.7 | 97.72 | 156.2 | 279.15 | 333.44
|  |  |  | difference_3 | 17.83 | 33.19 | 43.66 | 57.94 | 79.68 | 97.27 | 157.18 | 279.64 | 334.91
|  |  |  | difference average | 17.56 | 33.6033 | 43.9133 | 57.65 | 79.5967 | 98.0267 | 156 | 278.5533 | 333.2933
|  |  |  | Turb_1 | 1.43 | 11.3 | 15.8 | 24.6 | 36.1 | 46.1 | 78.5 | 163 | 203
|  |  |  | Turb_2 | 1.42 | 10.6 | 16.4 | 25.1 | 36.2 | 46.1 | 78.5 | 163 | 203
|  |  |  | Turb_3 | 1.42 | 11 | 17.4 | 24.8 | 36.2 | 46.2 | 79.6 | 162 | 203
|  |  |  | Turb average | 1.4233 | 10.9667 | 16.5333 | 24.8333 | 36.1667 | 46.1333 | 78.8667 | 162.6667 | 203
After cleanning | 2020-10-12 |  |  | sensor w LED_1 | 15.05 | 34.17 | 43.15 | 58.13 | 80.82 | 97.94 | 163.42 | 283.4 | 345.59 | 0.6117 | -11.6671 | 0.99715 | 427.7686
|  |  |  | sensor wo LED_1 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.35 | 0.39
|  |  |  | sensor w LED_2 | 15.06 | 36.99 | 43.83 | 58.87 | 80.58 | 98.72 | 162.12 | 283.35 | 345.96
|  |  |  | sensor wo LED_2 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.34 | 0.4
|  |  |  | sensor w LED_3 | 15.05 | 35.31 | 43.56 | 58.6 | 80.02 | 98.57 | 161.79 | 283.91 | 345.36
|  |  |  | sensor wo LED_3 | 0.2 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.34 | 0.4
|  |  |  | difference_1 | 14.83 | 33.95 | 42.92 | 57.91 | 80.6 | 97.72 | 163.18 | 283.05 | 345.2
|  |  |  | difference_2 | 14.84 | 36.77 | 43.6 | 58.64 | 80.35 | 98.48 | 161.89 | 283.01 | 345.56
|  |  |  | difference_3 | 14.85 | 35.08 | 43.34 | 58.38 | 79.8 | 98.35 | 161.56 | 283.57 | 344.96
|  |  |  | difference average | 14.84 | 35.2667 | 43.2867 | 58.31 | 80.25 | 98.1833 | 162.21 | 283.21 | 345.24
|  |  |  | Turb_1 | 1.43 | 11.3 | 15.8 | 24.6 | 36.1 | 46.1 | 78.5 | 163 | 203
|  |  |  | Turb_2 | 1.42 | 10.6 | 16.4 | 25.1 | 36.2 | 46.1 | 78.5 | 163 | 203
|  |  |  | Turb_3 | 1.42 | 11 | 17.4 | 24.8 | 36.2 | 46.2 | 79.6 | 162 | 203
|  |  |  | Turb average | 1.4233 | 10.9667 | 16.5333 | 24.8333 | 36.1667 | 46.1333 | 78.8667 | 162.6667 | 203
Before cleanning | 2020-10-12 |  |  | sensor w LED_1 | 20.38 | 39.68 | 55.3 | 70.57 | 91.8 | 119.24 | 175.88 | 314.81 | 446.76 | 0.53139 | -8.9098 | 0.99818 | 487.2344
|  |  |  | sensor wo LED_1 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.37 | 0.47
|  |  |  | sensor w LED_2 | 20.52 | 40.79 | 54.11 | 68.9 | 88.47 | 118.19 | 178.91 | 314.53 | 445.27
|  |  |  | sensor wo LED_2 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.37 | 0.49
|  |  |  | sensor w LED_3 | 20.07 | 38.61 | 52.71 | 69.92 | 89.14 | 118.08 | 175.84 | 312.87 | 444.81
|  |  |  | sensor wo LED_3 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.37 | 0.49
|  |  |  | difference_1 | 20.16 | 39.45 | 55.08 | 70.35 | 91.56 | 119.01 | 175.62 | 314.44 | 446.29
|  |  |  | difference_2 | 20.3 | 40.56 | 53.88 | 68.68 | 88.24 | 117.95 | 178.65 | 314.16 | 444.78
|  |  |  | difference_3 | 19.87 | 38.39 | 52.49 | 69.69 | 88.91 | 117.84 | 175.58 | 312.5 | 444.32
|  |  |  | difference average | 20.11 | 39.4667 | 53.8167 | 69.5733 | 89.57 | 118.2667 | 176.6167 | 313.7 | 445.13
|  |  |  | Turb_1 | 1.44 | 11.5 | 21.6 | 28.3 | 41.1 | 51.5 | 85.6 | 150 | 231
|  |  |  | Turb_2 | 1.42 | 11.2 | 21.3 | 28.7 | 40.9 | 51.1 | 86.3 | 151 | 232
|  |  |  | Turb_3 | 1.53 | 12.5 | 22.2 | 29 | 40.8 | 50.5 | 86.2 | 152 | 233
|  |  |  | Turb average | 1.4633 | 11.7333 | 21.7 | 28.6667 | 40.9333 | 51.0333 | 86.0333 | 151 | 232
After cleanning | 2020-10-27 |  |  | sensor w LED_1 | 21.91 | 36.27 | 48.11 | 69.53 | 84.02 | 123.28 | 168.52 | 329.77 | 417.8 | 0.51297 | -6.1993 | 0.99376 | 499.4406
|  |  |  | sensor wo LED_1 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.39 | 0.52
|  |  |  | sensor w LED_2 | 21.48 | 35.52 | 46.97 | 69.18 | 83.06 | 122.34 | 168.09 | 329.45 | 469.16
|  |  |  | sensor wo LED_2 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.39 | 0.51
|  |  |  | sensor w LED_3 | 20.85 | 35.21 | 46.69 | 67.72 | 83.5 | 122.46 | 168.38 | 328.75 | 468.48
|  |  |  | sensor wo LED_3 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.5
|  |  |  | difference_1 | 21.69 | 36.03 | 47.89 | 69.3 | 83.78 | 123.03 | 168.26 | 329.38 | 417.28
|  |  |  | difference_2 | 21.26 | 35.31 | 46.75 | 68.94 | 82.83 | 122.1 | 167.81 | 329.06 | 468.65
|  |  |  | difference_3 | 20.63 | 34.99 | 46.47 | 67.49 | 83.27 | 122.22 | 168.14 | 328.37 | 467.98
|  |  |  | difference average | 21.1933 | 35.4433 | 47.0367 | 68.5767 | 83.2933 | 122.45 | 168.07 | 328.9367 | 451.3033
|  |  |  | Turb_1 | 1.44 | 11.5 | 21.6 | 28.3 | 41.1 | 51.5 | 85.6 | 150 | 231
|  |  |  | Turb_2 | 1.42 | 11.2 | 21.3 | 28.7 | 40.9 | 51.1 | 86.3 | 151 | 232
|  |  |  | Turb_3 | 1.53 | 12.5 | 22.2 | 29 | 40.8 | 50.5 | 86.2 | 152 | 233
|  |  |  | Turb average | 1.4633 | 11.7333 | 21.7 | 28.6667 | 40.9333 | 51.0333 | 86.0333 | 151 | 232
Before cleanning | 2020-10-27 |  |  | sensor w LED_1 | 17.96 | 35.91 | 59.87 | 76.87 | 97.75 | 117 | 157.58 | 303.76 | 434.63 | 0.60202 | -11.5429 | 0.99785 | 434.4426
|  |  |  | sensor wo LED_1 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.36 | 0.48
|  |  |  | sensor w LED_2 | 17.67 | 35.8 | 59.55 | 75.92 | 97.84 | 116.47 | 157.15 | 302.69 | 434.26
|  |  |  | sensor wo LED_2 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.36 | 0.48
|  |  |  | sensor w LED_3 | 18.13 | 34.92 | 58.94 | 76.46 | 97.11 | 116.14 | 158.35 | 302.99 | 433.99
|  |  |  | sensor wo LED_3 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.36 | 0.47
|  |  |  | difference_1 | 17.74 | 35.69 | 59.64 | 76.65 | 97.53 | 116.76 | 157.32 | 303.4 | 434.15
|  |  |  | difference_2 | 17.45 | 35.58 | 59.32 | 75.69 | 97.61 | 116.24 | 156.89 | 302.33 | 433.78
|  |  |  | difference_3 | 17.92 | 34.69 | 58.71 | 76.23 | 96.89 | 115.91 | 158.09 | 302.63 | 433.52
|  |  |  | difference average | 17.7033 | 35.32 | 59.2233 | 76.19 | 97.3433 | 116.3033 | 157.4333 | 302.7867 | 433.8167
|  |  |  | Turb_1 | 1.85 | 11.8 | 23.8 | 33.4 | 45 | 55.2 | 79.9 | 179 | 247
|  |  |  | Turb_2 | 1.81 | 11.9 | 24 | 33.5 | 45 | 55.4 | 79.6 | 179 | 246
|  |  |  | Turb_3 | 1.75 | 12.4 | 23.8 | 33 | 44.6 | 55.5 | 80 | 179 | 246
|  |  |  | Turb average | 1.8033 | 12.0333 | 23.8667 | 33.3 | 44.8667 | 55.3667 | 79.8333 | 179 | 246.3333
After cleanning | 2020-11-20 |  |  | sensor w LED_1 | 15.15 | 46.85 | 60.63 | 84.84 | 97.83 | 117.9 | 160.1 | 306.13 | 462.52 | 0.57394 | -10.8253 | 0.99406 | 454.4474
|  |  |  | sensor wo LED_1 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.37 | 0.5
|  |  |  | sensor w LED_2 | 14.94 | 46.07 | 60.64 | 83.9 | 97.8 | 118.72 | 160.19 | 305.32 | 463.36
|  |  |  | sensor wo LED_2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.37 | 0.5
|  |  |  | sensor w LED_3 | 15.03 | 46.01 | 62.61 | 83.76 | 97.63 | 118.28 | 160.07 | 305.11 | 460.86
|  |  |  | sensor wo LED_3 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.36 | 0.5
|  |  |  | difference_1 | 14.95 | 46.64 | 60.4 | 84.61 | 97.6 | 117.66 | 159.84 | 305.76 | 462.02
|  |  |  | difference_2 | 14.72 | 45.85 | 60.42 | 83.68 | 97.58 | 118.49 | 159.94 | 304.95 | 462.86
|  |  |  | difference_3 | 14.82 | 45.79 | 62.38 | 83.53 | 97.39 | 118.04 | 159.81 | 304.75 | 460.36
|  |  |  | difference average | 14.83 | 46.0933 | 61.0667 | 83.94 | 97.5233 | 118.0633 | 159.8633 | 305.1533 | 461.7467
|  |  |  | Turb_1 | 1.85 | 11.8 | 23.8 | 33.4 | 45 | 55.2 | 79.9 | 179 | 247
|  |  |  | Turb_2 | 1.81 | 11.9 | 24 | 33.5 | 45 | 55.4 | 79.6 | 179 | 246
|  |  |  | Turb_3 | 1.75 | 12.4 | 23.8 | 33 | 44.6 | 55.5 | 80 | 179 | 246
|  |  |  | Turb average | 1.8033 | 12.0333 | 23.8667 | 33.3 | 44.8667 | 55.3667 | 79.8333 | 179 | 246.3333
Before cleanning | 2020-11-20 |  |  | sensor w LED_1 | 20.12 | 36.84 | 44.26 | 60.12 | 82.1 | 101.23 | 157.23 | 280.12 | 334.56 | 0.63839 | -13.7159 | 0.99803 | 413.0946
|  |  |  | sensor wo LED_1 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.34 | 0.38
|  |  |  | sensor w LED_2 | 19.96 | 35.94 | 48.75 | 59.88 | 81.69 | 100.23 | 158.44 | 281.74 | 336.48
|  |  |  | sensor wo LED_2 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.34 | 0.39
|  |  |  | sensor w LED_3 | 19.86 | 36.12 | 46.85 | 60.23 | 81.84 | 100.45 | 158.63 | 286.32 | 336.45
|  |  |  | sensor wo LED_3 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.34 | 0.38
|  |  |  | difference_1 | 19.91 | 36.64 | 44.05 | 59.9 | 81.87 | 101 | 156.99 | 279.78 | 334.18
|  |  |  | difference_2 | 19.74 | 35.73 | 48.54 | 59.66 | 81.47 | 100 | 158.19 | 281.4 | 336.09
|  |  |  | difference_3 | 19.65 | 35.9 | 46.64 | 60.01 | 81.6 | 100.22 | 158.39 | 285.98 | 336.07
|  |  |  | difference average | 19.7667 | 36.09 | 46.41 | 59.8567 | 81.6467 | 100.4067 | 157.8567 | 282.3867 | 335.4467
|  |  |  | Turb_1 | 1.52 | 12.34 | 15.86 | 25.46 | 36.56 | 47.2 | 80.1 | 165 | 206
|  |  |  | Turb_2 | 1.62 | 11.89 | 16.12 | 25.56 | 36.42 | 47.6 | 81.4 | 165 | 204.5
|  |  |  | Turb_3 | 1.53 | 12.34 | 16.45 | 26.12 | 38.12 | 48.2 | 82.3 | 165 | 204.2
|  |  |  | Turb average | 1.5567 | 12.19 | 16.1433 | 25.7133 | 37.0333 | 47.6667 | 81.2667 | 165 | 204.9

## GreenSpan
Calibration status | In water date start | Start Time | Finish Time | [10 empty] | Slope | intercept | R square
After cleanning | 2020-06-12 |  |  | GreenSpan Reading | 50.16 | 90.85 | 212.8 | 272.5 | [5 empty] | 0.81618 | -9.9686 | 0.96149
[5 empty] | 46.85 | 93.91 | 218.6 | 260.8
|  |  |  | Green Span Avg | 48.505 | 92.38 | 215.7 | 266.65
|  |  |  | Turb meter | 36.4 | 63.4 | 144 | 225
Before cleanning | 2020-06-12 |  |  | GreenSpan Reading | 50.16 | 90.85 | 212.8 | 272.5 | [5 empty] | 0.81618 | -9.9686 | 0.96149
[5 empty] | 46.85 | 93.91 | 218.6 | 260.8
|  |  |  | Green Span Avg | 48.505 | 92.38 | 215.7 | 266.65
|  |  |  | Turb meter | 36.4 | 63.4 | 144 | 225
After cleanning | 2020-06-17 |  |  | GreenSpan Reading | 50.16 | 90.85 | 212.8 | 272.5 | [5 empty] | 0.81618 | -9.9686 | 0.96149
[5 empty] | 46.85 | 93.91 | 218.6 | 260.8
|  |  |  | Green Span Avg | 48.505 | 92.38 | 215.7 | 266.65
|  |  |  | Turb meter | 36.4 | 63.4 | 144 | 225
Before cleanning | 2020-06-17 |  |  | GreenSpan Reading | 48.55 | 82.83 | 171.42 | 259.92 | [5 empty] | 0.90049 | -8.8815 | 0.99918
[5 empty] | 47.89 | 84.79 | 170.92 | 259.13
|  |  |  | Green Span Avg | 48.22 | 83.81 | 171.17 | 259.525
|  |  |  | Turb meter | 37.3 | 63.9 | 144 | 226
After cleanning | 2020-06-19 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 3.22 | 12.1 | 25.6 | 33.38 | 41.47 |  |  |  |  | 0.96037 | -1.1718 | 0.99066
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 3.32 | 12.67 | 23.4 | 34.21 | 40.42
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 |  | 15.92 | 22.54 | 32.1 | 39.98
|  |  |  | Green Span Avg | 3.27 | 13.5633 | 23.8467 | 33.23 | 40.6233
|  |  |  | Turb meter_1 | 3.65 | 10.6 | 20.5 | 30.1 | 39.3
|  |  |  | Turb meter_2 | 3.32 | 10.7 | 20.7 | 30 | 39.4
Turb meter_3
|  |  |  | Turb meter Avg | 3.485 | 10.65 | 20.6 | 30.05 | 39.35
Before cleanning | 2020-06-19 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 3.15 | 14.74 | 22.87 | 31.06 | 40.21 |  |  |  |  | 0.99435 | -2.1773 | 0.98678
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 4.65 | 14.75 | 21.82 | 33.6 | 40.77
GreenSpan Reading_3
|  |  |  | Green Span Avg | 3.9 | 14.745 | 22.345 | 32.33 | 40.49
|  |  |  | Turb meter_1 | 3.3 | 10 | 20.1 | 29.3 | 39
|  |  |  | Turb meter_2 | 3.7 | 9.96 | 20.3 | 29.6 | 39.3
Turb meter_3
|  |  |  | Turb meter Avg | 3.5 | 9.98 | 20.2 | 29.45 | 39.15
After cleanning | 2020-06-26 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 3 | 14.45 |  | 30.2 | 44.3 | 80.36 | 179.3 | 267 |  | 0.93408 | 0.8193 | 0.99398
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 5.9 | 15.16 | 23.7 | 32.1 | 45.5 | 95.7 | 168.5 | 265
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 3 | 14.91 | 18.4 | 32.3 | 44.3 | 90.3 | 183.6 | 264
|  |  |  | Green Span Avg | 3.9667 | 14.84 | 21.05 | 31.5333 | 44.7 | 88.7867 | 177.1333 | 265.3333
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.25 | 11.5 | 21.5 | 31.1 | 42.2 | 84.5 | 180 | 239
|  |  |  | Turb meter_2 | 1 | 10.9 | 21.6 | 31.1 | 41.9 | 84.9 | 181 | 239
|  |  |  | Turb meter_3 | 1 | 11.7 | 20.9 | 31.2 | 42 | 84.7 | 182 | 238
|  |  |  | Turb meter Avg | 1.125 | 11.2 | 21.55 | 31.1 | 42.05 | 84.7 | 180.5 | 239
Before cleanning | 2020-06-26 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 3.95 | 20.62 | 30.7 | 33.5 | 47.3 | 98.56 | 178.75 | 260.8 |  | 0.94536 | -3.4794 | 0.99557
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 3.95 | 19.41 | 27.98 | 32.55 | 46.6 | 94.83 | 185.61 | 263
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 4.09 | 20.63 | 28 | 33.3 | 47.1 | 96.55 | 183.5 | 267
|  |  |  | Green Span Avg | 3.9967 | 20.22 | 28.8933 | 33.1167 | 47 | 96.6467 | 182.62 | 263.6
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.25 | 11.5 | 21.5 | 31.1 | 42.2 | 84.5 | 180 | 239
|  |  |  | Turb meter_2 | 1 | 10.9 | 21.6 | 31.1 | 41.9 | 84.9 | 181 | 239
|  |  |  | Turb meter_3 | 1 | 11.7 | 20.9 | 31.2 | 42 | 84.7 | 182 | 238
|  |  |  | Turb meter Avg | 1.0833 | 11.3667 | 21.3333 | 31.1333 | 42.0333 | 84.7 | 181 | 238.6667
After cleanning | 2020-07-07 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 6.2 | 10.9 | 16.7 | 16.9 | 36.6 | 40.9 | 99.6 | 195.5 | 295 | 0.91139 | 2.6786 | 0.9896
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 6.7 | 8.6 | 15.3 | 16 | 36.8 | 40.7 | 97.5 | 191.9 | 288.5
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 4.9 | 8 | 15.3 | 17.5 | 36.6 | 40.9 | 100.7 | 193.1 | 291.2
|  |  |  | Green Span Avg | 5.9333 | 9.1667 | 15.7667 | 16.8 | 36.6667 | 40.8333 | 99.2667 | 193.5 | 291.5667
|  |  |  | Turb meter_1 | 2.96 | 8.25 | 15.2 | 18.5 | 34.8 | 43.7 | 95.1 | 200 | 254
|  |  |  | Turb meter_2 | 2.99 | 8.35 | 14.1 | 18.2 | 35.5 | 41.7 | 94.6 | 200 | 254
|  |  |  | Turb meter_3 | 2.95 | 8.01 | 14.3 | 19.6 | 34.8 | 42 | 94.6 | 200 | 254
|  |  |  | Turb meter Avg | 2.9667 | 8.2033 | 14.5333 | 18.7667 | 35.0333 | 42.4667 | 94.7667 | 200 | 254
Before cleanning | 2020-07-07 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 3.24 | 18.4 | 15.4 | 24.2 | 40.3 | 48.5 | 101.4 | 195.4 | 294.8 | 0.92615 | 1.1758 | 0.99216
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 3.36 | 18 | 14.1 | 23.1 | 41 | 49.2 | 98.8 | 196 | 288
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 3.3 | 12.5 | 14.3 | 24 | 37.6 | 46.2 | 96.5 | 191.7 | 279.9
|  |  |  | Green Span Avg | 3.3 | 16.3 | 14.6 | 23.7667 | 39.6333 | 47.9667 | 98.9 | 194.3667 | 287.5667
|  |  |  | Turb meter_1 | 2.96 | 12.1 | 14.3 | 19.4 | 36.4 | 44.85 | 94.6 | 199 | 255
|  |  |  | Turb meter_2 | 2.89 | 11.4 | 18.7 | 20.6 | 36.3 | 44.8 | 96.3 | 199 | 255
|  |  |  | Turb meter_3 | 2.91 | 11.1 | 21.1 | 20.7 | 35.7 | 45.1 | 94.8 | 199 | 256
|  |  |  | Turb meter Avg | 2.92 | 11.5333 | 18.0333 | 20.2333 | 36.1333 | 44.9167 | 95.2333 | 199 | 255.3333
After cleanning | 2020-07-15 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 6.39 | 13.26 | 26.64 | 29.14 | 40.91 | 43.9 | 98.2 | 194 | 299.9 | 0.9002 | 2.0073 | 0.98789
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 6.86 | 11.3 | 22.99 | 27.5 | 40.84 | 43.7 | 99.6 | 197 | 295.3
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 5.23 | 11.16 | 26.09 | 27.61 | 40.56 | 46.7 | 96.8 | 193 | 294.3
|  |  |  | Green Span Avg | 6.16 | 11.9067 | 25.24 | 28.0833 | 40.77 | 44.7667 | 98.2 | 194.6667 | 296.5
|  |  |  | Turb meter_1 | 4.09 | 9.15 | 20.8 | 27.4 | 38.3 | 41.7 | 93.4 | 197 | 253
|  |  |  | Turb meter_2 | 4.21 | 9.18 | 19.2 | 27.6 | 38.3 | 41.5 | 92.9 | 201 | 255
|  |  |  | Turb meter_3 | 4.1 | 9.2 | 18.4 | 37.4 | 38.2 | 41.3 | 93.3 | 200 | 254
|  |  |  | Turb meter Avg | 4.1333 | 9.1767 | 19.4667 | 30.8 | 38.2667 | 41.5 | 93.2 | 199.3333 | 254
Before cleanning | 2020-07-15 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 7.4 | 12.9 | 23.9 | 32.5 | 41.6 | 46.98 | 99.5 | 194 | 298 | 0.91144 | 0.17267 | 0.98829
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 4.3 | 14.8 | 23.3 | 31.3 | 42.3 | 44.8 | 96.8 | 195 | 293
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 4 | 12.94 | 24.5 | 27.8 | 41.7 | 44.97 | 96.5 | 193 | 293
|  |  |  | Green Span Avg | 5.2333 | 13.5467 | 23.9 | 30.5333 | 41.8667 | 45.5833 | 97.6 | 194 | 294.6667
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.8 | 10.2 | 19.3 | 25.4 | 38.5 | 42.2 | 91.4 | 198 | 253
|  |  |  | Turb meter_2 | 1.74 | 10.4 | 18.9 | 25.4 | 38.4 | 42.2 | 92.1 | 200 | 254
|  |  |  | Turb meter_3 | 1.66 | 10.3 | 19.7 | 25.4 | 38.5 | 42.4 | 92.1 | 200 | 254
|  |  |  | Turb meter Avg | 1.7333 | 10.3 | 19.3 | 25.4 | 38.4667 | 42.2667 | 91.8667 | 199.3333 | 253.6667
After cleanning | 2020-07-24 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 4.77 | 19.15 | 23.79 | 32.92 | 49.37 | 45.74 | 86.92 | 182.74 | 291.27 | 0.94583 | 1.0172 | 0.98463
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 4.81 | 17.85 | 19.13 | 28.4 | 42.14 | 44.56 | 85.64 | 183..67 | 277.8
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 6.86 | 16.75 | 25.3 | 26.36 | 41.4 | 44.24 | 82.76 | 183.18 | 280.37
|  |  |  | Green Span Avg | 5.48 | 17.9167 | 22.74 | 29.2267 | 44.3033 | 44.8467 | 85.1067 | 182.96 | 283.1467
|  |  |  | Turb meter_1 | 3.14 | 15 | 19.8 | 25.5 | 46.6 | 44.3 | 80.4 | 200 | 252
|  |  |  | Turb meter_2 | 3.13 | 15.7 | 19.4 | 25.6 | 43.7 | 44.3 | 80.5 | 200 | 253
|  |  |  | Turb meter_3 | 2.96 | 16 | 19.6 | 25.2 | 43.8 | 44.5 | 81.2 | 200 | 253
|  |  |  | Turb meter Avg | 3.0767 | 15.5667 | 19.6 | 25.4333 | 44.7 | 44.3667 | 80.7 | 200 | 252.6667
Before cleanning | 2020-07-24 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 4.77 | 19.15 | 23.79 | 32.92 | 49.37 | 45.74 | 86.92 | 182.74 | 291.27 | 0.94583 | 1.0172 | 0.98463
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 4.81 | 17.85 | 19.13 | 28.4 | 42.14 | 44.56 | 85.64 | 183..67 | 277.8
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 6.86 | 16.75 | 25.3 | 26.36 | 41.4 | 44.24 | 82.76 | 183.18 | 280.37
|  |  |  | Green Span Avg | 5.48 | 17.9167 | 22.74 | 29.2267 | 44.3033 | 44.8467 | 85.1067 | 182.96 | 283.1467
|  |  |  | Turb meter_1 | 3.14 | 15 | 19.8 | 25.5 | 46.6 | 44.3 | 80.4 | 200 | 252
|  |  |  | Turb meter_2 | 3.13 | 15.7 | 19.4 | 25.6 | 43.7 | 44.3 | 80.5 | 200 | 253
|  |  |  | Turb meter_3 | 2.96 | 16 | 19.6 | 25.2 | 43.8 | 44.5 | 81.2 | 200 | 253
|  |  |  | Turb meter Avg | 3.0767 | 15.5667 | 19.6 | 25.4333 | 44.7 | 44.3667 | 80.7 | 200 | 252.6667
After cleanning | 2020-08-01 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 7.04 | 19.55 | 23.15 | 24.78 | 43.05 | 53.88 |  | 184.12 | 280.43 | 0.95837 | -2.7901 | 0.9908
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 7.28 | 15.74 | 22.44 | 20.33 | 44.54 | 48.73 |  | 180.25 | 276.15
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 7.38 | 17.39 | 23.65 | 20.62 | 42.29 | 47.41 |  | 180.61 | 275.32
|  |  |  | Green Span Avg | 7.2333 | 17.56 | 23.08 | 21.91 | 43.2933 | 50.0067 |  | 181.66 | 277.3
|  |  |  | Turb meter_1 | 3.55 | 12.4 | 17.2 | 18.8 | 39.1 | 42.1 |  | 191 | 252
|  |  |  | Turb meter_2 | 3.42 | 10.8 | 17.1 | 19 | 39 | 42.2 |  | 192 | 250
|  |  |  | Turb meter_3 | 3.21 | 11.3 | 16.9 | 18.3 | 39.1 | 42 |  | 191 | 250
|  |  |  | Turb meter Avg | 3.3933 | 11.5 | 17.0667 | 18.7 | 39.0667 | 42.1 |  | 191.3333 | 250.6667
Before cleanning | 2020-08-01 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 5.04 | 17.1 | 21.3 | 28.5 | 42.5 | 49.9 |  | 184.8 | 283.4 | 0.92226 | -1.032 | 0.98875
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 5.78 | 17.04 | 21.6 | 22.8 | 42.6 | 52.02 |  | 180.3 | 280.1
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 6.91 | 15.4 | 20.5 | 23 | 45.7 | 49.3 |  | 181.1 | 282
|  |  |  | Green Span Avg | 5.91 | 16.5133 | 21.1333 | 24.7667 | 43.6 | 50.4067 |  | 182.0667 | 281.8333
|  |  |  | Turb meter_1 | 2.91 | 11.1 | 19.1 | 20.1 | 39 | 42.4 |  | 188 | 245
|  |  |  | Turb meter_2 | 2.66 | 11.3 | 18.2 | 20.7 | 39.1 | 42.5 |  | 189 | 246
|  |  |  | Turb meter_3 | 2.71 | 11.8 | 19.2 | 20.6 | 39.2 | 42.3 |  | 189 | 246
|  |  |  | Turb meter Avg | 2.76 | 11.4 | 18.8333 | 20.4667 | 39.1 | 42.4 |  | 188.6667 | 245.6667
After cleanning | 2020-09-10 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 8.7 | 9.5 | 10.2 | 17.6 | 35 | 41.6 | 89.6 | 133.2 | 249.9 | 0.9329 | -0.81057 | 0.99414
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 7.4 | 12.7 | 8.8 | 21.8 | 36.3 | 38.3 | 86.9 | 132.3 | 264.5
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 4.01 | 9.5 | 8.5 | 20.1 | 35.4 | 40.4 | 88.3 | 130.7 | 255.5
|  |  |  | Green Span Avg | 6.7033 | 10.5667 | 9.1667 | 19.8333 | 35.5667 | 40.1 | 88.2667 | 132.0667 | 256.6333
|  |  |  | Turb meter_1 | 2.38 | 7.84 | 7.17 | 18 | 29.9 | 26.6 | 89.6 | 136 | 231
|  |  |  | Turb meter_2 | 2.29 | 6.5 | 7.1 | 16.6 | 29.3 | 35.3 | 89.1 | 132 | 231
|  |  |  | Turb meter_3 | 2.34 | 6.37 | 7.17 | 17 | 29.7 | 40 | 89 | 134 | 231
|  |  |  | Turb meter Avg | 2.3367 | 6.9033 | 7.1467 | 17.2 | 29.6333 | 33.9667 | 89.2333 | 134 | 231
Before cleanning | 2020-09-10 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 8.7 | 9.5 | 10.2 | 17.6 | 35 | 41.6 | 89.6 | 133.2 | 249.9 | 0.9329 | -0.81057 | 0.99414
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 7.4 | 12.7 | 8.8 | 21.8 | 36.3 | 38.3 | 86.9 | 132.3 | 264.5
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 4.01 | 9.5 | 8.5 | 20.1 | 35.4 | 40.4 | 88.3 | 130.7 | 255.5
|  |  |  | Green Span Avg | 6.7033 | 10.5667 | 9.1667 | 19.8333 | 35.5667 | 40.1 | 88.2667 | 132.0667 | 256.6333
|  |  |  | Turb meter_1 | 2.38 | 7.84 | 7.17 | 18 | 29.9 | 26.6 | 89.6 | 136 | 231
|  |  |  | Turb meter_2 | 2.29 | 6.5 | 7.1 | 16.6 | 29.3 | 35.3 | 89.1 | 132 | 231
|  |  |  | Turb meter_3 | 2.34 | 6.37 | 7.17 | 17 | 29.7 | 40 | 89 | 134 | 231
|  |  |  | Turb meter Avg | 2.3367 | 6.9033 | 7.1467 | 17.2 | 29.6333 | 33.9667 | 89.2333 | 134 | 231
After cleanning | 2020-09-18 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 4.5 | 14.3 | 24.9 | 31.5 | 40.5 | 49.3 | 86.6 | 160.7 | 234 | 0.97171 | -3.0064 | 0.99605
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 5.6 | 16.1 | 23.3 | 28.7 | 42.6 | 48.9 | 82.8 | 162 | 235
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 7.4 | 12.3 | 21.2 | 28.9 | 45.8 | 48.3 | 91.7 | 158 | 232
|  |  |  | Green Span Avg | 5.8333 | 14.2333 | 23.1333 | 29.7 | 42.9667 | 48.8333 | 87.0333 | 160.2333 | 233.6667
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.3 | 8.46 | 18.4 | 27.5 | 35 | 45.6 | 82.8 | 163 | 217
|  |  |  | Turb meter_2 | 1.55 | 8.5 | 18.2 | 27.7 | 36.2 | 48.8 | 82.7 | 162 | 217
|  |  |  | Turb meter_3 | 1.43 | 8.4 | 18.4 | 27.6 | 35.2 | 45.7 | 82.5 | 163 | 217
|  |  |  | Turb meter Avg | 1.4267 | 8.4533 | 18.3333 | 27.6 | 35.4667 | 46.7 | 82.6667 | 162.6667 | 217
Before cleanning | 2020-09-18 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 6.5 | 16.6 | 20.4 | 30.2 | 42.7 | 50.7 | 93.5 | 160 | 234 | 0.97541 | -2.9106 | 0.99702
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 8.1 | 14.9 | 19.6 | 30.3 | 38.6 | 51.8 | 84.2 | 163 | 230.1
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 4.5 | 12.8 | 19.9 | 28.7 | 40.8 | 51.6 | 82.8 | 159.5 | 231.1
|  |  |  | Green Span Avg | 6.3667 | 14.7667 | 19.9667 | 29.7333 | 40.7 | 51.3667 | 86.8333 | 160.8333 | 231.7333
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.3 | 8.46 | 18.4 | 27.5 | 35 | 45.6 | 82.8 | 163 | 217
|  |  |  | Turb meter_2 | 1.55 | 8.5 | 18.2 | 27.7 | 36.2 | 48.8 | 82.7 | 162 | 217
|  |  |  | Turb meter_3 | 1.43 | 8.4 | 18.4 | 27.6 | 35.2 | 45.7 | 82.5 | 163 | 217
|  |  |  | Turb meter Avg | 1.4267 | 8.4533 | 18.3333 | 27.6 | 35.4667 | 46.7 | 82.6667 | 162.6667 | 217
After cleanning | 2020-09-24 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 7.6 | 15.9 | 22.2 | 29.5 | 41.9 | 57.2 | 86.3 | 172.9 | 217.2 | 0.97309 | -5.2029 | 0.99909
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 4.1 | 12.7 | 21.1 | 38.2 | 40.6 | 57.4 | 88.9 | 165 | 226.8
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 7.1 | 16.9 | 21.5 | 34.7 | 41.8 | 54.1 | 88.7 | 169.6 | 213.4
|  |  |  | Green Span Avg | 6.2667 | 15.1667 | 21.6 | 34.1333 | 41.4333 | 56.2333 | 87.9667 | 169.1667 | 219.1333
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.4 | 12 | 18.2 | 26.2 | 36.1 | 46.1 | 78.3 | 163 | 207
|  |  |  | Turb meter_2 | 1.42 | 11.6 | 16.2 | 28.6 | 36.6 | 46.3 | 78.6 | 162 | 207
|  |  |  | Turb meter_3 | 1.33 | 11.2 | 16.9 | 24.5 | 35.9 | 45.7 | 78.1 | 163 | 207
|  |  |  | Turb meter Avg | 1.3833 | 11.6 | 17.1 | 26.4333 | 36.2 | 46.0333 | 78.3333 | 162.6667 | 207
Before cleanning | 2020-09-24 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 4.08 | 15.1 | 19.3 | 30.6 | 46.9 | 58.3 | 84.2 | 164 | 226.6 | 0.95572 | -3.9849 | 0.99836
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 4.5 | 16.2 | 22.5 | 28.8 | 44.2 | 57.9 | 83.1 | 168.3 | 226
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 6.4 | 18.9 | 19.3 | 32.6 | 41.8 | 55.1 | 84.7 | 175.3 | 219.7
|  |  |  | Green Span Avg | 4.9933 | 16.7333 | 20.3667 | 30.6667 | 44.3 | 57.1 | 84 | 169.2 | 224.1
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.4 | 12 | 18.2 | 26.2 | 36.1 | 46.1 | 78.3 | 163 | 207
|  |  |  | Turb meter_2 | 1.42 | 11.6 | 16.2 | 28.6 | 36.6 | 46.3 | 78.6 | 162 | 207
|  |  |  | Turb meter_3 | 1.33 | 11.2 | 16.9 | 24.5 | 35.9 | 45.7 | 78.1 | 163 | 207
|  |  |  | Turb meter Avg | 1.3833 | 11.6 | 17.1 | 26.4333 | 36.2 | 46.0333 | 78.3333 | 162.6667 | 207
After cleanning | 2020-10-12 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 8 | 18.5 | 23.8 | 31.6 | 38.2 | 56.1 | 80.3 | 167 | 196 | 1.0448 | -5.3 | 0.999
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 6.1 | 18.6 | 27 | 33.2 | 31.7 | 66.4 | 82.2 | 158 | 190
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 7 | 17.4 | 19.1 | 28.1 | 33.4 | 75.6 | 78.9 | 159 | 189
|  |  |  | Green Span Avg | 7.0333 | 18.1667 |  |  | 34.4333 |  | 80.4667 | 161.3333 | 191.6667
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.52 | 12.8 | 7.17 | 16.9 | 31.5 | 39.5 | 77.3 | 170 | 193
|  |  |  | Turb meter_2 | 1.58 | 11.3 | 8.7 | 18.7 | 34 | 37.9 | 78.3 | 165 | 192
|  |  |  | Turb meter_3 | 1.39 | 12.1 | 7.36 | 15.6 | 34 | 35.9 | 77.4 | 166 | 191
|  |  |  | Turb meter Avg | 1.4967 | 12.0667 | 7.7433 | 17.0667 | 33.1667 | 37.7667 | 77.6667 | 167 | 192
Before cleanning | 2020-10-12 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 4.1 | 21.1 | 22.9 | 30 | 39.3 | 46 | 85.3 | 162 | 261 | 1.0997 | -12.3564 | 0.99192
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 6.3 | 19 | 24.4 | 38.5 | 29.7 | 46 | 84.6 | 163.9 | 276
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 3.8 | 16.9 | 24.4 | 27.5 | 32.6 | 47.3 | 81.1 | 156 | 269
|  |  |  | Green Span Avg | 4.7333 | 19 | 23.9 | 32 |  | 46.4333 | 83.6667 | 160.6333
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.52 | 12.8 | 7.17 | 16.9 | 31.5 | 39.5 | 77.3 | 170 | 193
|  |  |  | Turb meter_2 | 1.58 | 11.3 | 8.7 | 18.7 | 34 | 37.9 | 78.3 | 165 | 192
|  |  |  | Turb meter_3 | 1.39 | 12.1 | 7.36 | 15.6 | 34 | 35.9 | 77.4 | 166 | 191
|  |  |  | Turb meter Avg | 1.4967 | 12.0667 | 7.7433 | 17.0667 | 33.1667 | 37.7667 | 77.6667 | 167 | 192
After cleanning | 2020-10-19 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 5.9 | 20.7 | 30.4 | 38.6 | 46.9 | 58.8 | 102.1 | 173 | 274 | 0.89416 | -0.81251 | 0.99549
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 4.1 | 17.5 | 35.7 | 35.5 | 47.8 | 57.7 | 98.1 | 171 | 272
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 4.2 | 19.47 | 35.7 | 38.5 | 48.7 | 56.2 | 97.4 | 156 | 273
|  |  |  | Green Span Avg | 4.7333 | 19.2233 | 33.9333 | 37.5333 | 47.8 | 57.5667 | 99.2 | 166.6667 | 273
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.53 | 13.3 | 24.6 | 30.7 | 43.6 | 57.1 | 89.8 | 157 | 236
|  |  |  | Turb meter_2 | 1.74 | 12.6 | 25 | 30.9 | 44.9 | 56.5 | 90.3 | 157 | 237
|  |  |  | Turb meter_3 | 1.41 | 12.3 | 23.4 | 30.9 | 43.2 | 57.4 | 90 | 157 | 237
|  |  |  | Turb meter Avg | 1.56 | 12.7333 | 24.3333 | 30.8333 | 43.9 | 57 | 90.0333 | 157 | 236.6667
Before cleanning | 2020-10-19 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 3.6 | 21 | 31.4 | 33.4 | 49.2 | 66 | 100.5 | 163 | 273 | 0.89878 | -1.0077 | 0.99491
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 3.5 | 19.1 | 31.4 | 36.6 | 48.12 | 59 | 102.4 | 169 | 273
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 4.5 | 20.1 | 30 | 35.6 | 48.1 | 62 | 105.9 | 153 | 271
|  |  |  | Green Span Avg | 3.8667 | 20.0667 | 30.9333 | 35.2 | 48.4733 | 62.3333 | 102.9333 | 161.6667 | 272.3333
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.53 | 13.3 | 24.6 | 30.7 | 43.6 | 57.1 | 89.8 | 157 | 236
|  |  |  | Turb meter_2 | 1.74 | 12.6 | 25 | 30.9 | 44.9 | 56.5 | 90.3 | 157 | 237
|  |  |  | Turb meter_3 | 1.41 | 12.3 | 23.4 | 30.9 | 43.2 | 57.4 | 90 | 157 | 237
|  |  |  | Turb meter Avg | 1.56 | 12.7333 | 24.3333 | 30.8333 | 43.9 | 57 | 90.0333 | 157 | 236.6667
After cleanning | 2020-10-27 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 4.5 | 16.1 | 21.8 | 33.9 | 35.6 | 53.7 | 97.8 | 163 | 235 | 0.92087 | -2.0069 | 0.99759
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 3.9 | 14.2 | 23.9 | 35 | 38.7 | 51.5 | 96.2 | 158 | 266
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 5.9 | 13.9 | 21.6 | 34.8 | 36.1 | 51.9 | 95.5 | 154 | 260
|  |  |  | Green Span Avg | 4.7667 | 14.7333 | 22.4333 | 34.5667 | 36.8 | 52.3667 | 96.5 | 158.3333 | 253.6667
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.82 | 12.4 | 18.3 | 23.1 | 37.3 | 52.6 | 84.9 | 148 | 230
|  |  |  | Turb meter_2 | 1.83 | 9.78 | 18.4 | 22.8 | 35.7 | 50.2 | 84.5 | 149 | 229
|  |  |  | Turb meter_3 | 1.95 | 10.5 | 18.6 | 22.6 | 36.2 | 49.3 | 84.5 | 145 | 230
|  |  |  | Turb meter Avg | 1.8667 | 10.8933 | 18.4333 | 22.8333 | 36.4 | 50.7 | 84.6333 | 147.3333 | 229.6667
Before cleanning | 2020-10-27 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 4.3 | 14.1 | 25.1 | 30.5 | 45.1 | 57.4 | 95.8 | 163 | 290.9 | 0.84217 | 5.6494 | 0.98917
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 3.4 | 17.1 | 25.2 | 29.6 | 43.4 | 54.1 | 94.3 | 163.8 | 286.7
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 3.5 | 15.5 | 25.9 | 31.4 | 41.3 | 55.5 | 91.2 | 156 | 284.7
|  |  |  | Green Span Avg | 3.7333 | 15.5667 | 25.4 | 30.5 | 43.2667 | 55.6667 | 93.7667 | 160.9333 | 287.4333
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.53 | 13.3 | 24.6 | 30.7 | 43.6 | 57.1 | 89.8 | 157 | 236
|  |  |  | Turb meter_2 | 1.74 | 12.6 | 25 | 30.9 | 44.9 | 56.5 | 90.3 | 157 | 237
|  |  |  | Turb meter_3 | 1.41 | 12.3 | 23.4 | 30.9 | 43.2 | 57.4 | 90 | 157 | 237
|  |  |  | Turb meter Avg | 1.56 | 12.7333 | 24.3333 | 30.8333 | 43.9 | 57 | 90.0333 | 157 | 236.6667
After cleanning | 2020-11-06 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 6.1 | 12.6 | 25.7 | 36.4 | 48.1 | 57.9 | 83.6 | 146 | 253 | 0.95361 | -4.4413 | 0.99373
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 6.9 | 10.6 | 26.4 | 39.8 | 46.8 | 57.8 | 80.4 | 140 | 251
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 3.6 | 9.8 | 26.8 | 35.7 | 50.3 | 58.5 | 80.4 | 148 | 246
|  |  |  | Green Span Avg | 5.5333 | 11 | 26.3 | 37.3 | 48.4 | 58.0667 | 81.4667 | 144.6667 | 250
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.5 | 7.66 | 21.7 | 27.5 | 41.1 | 50.7 | 81.2 | 143 | 229
|  |  |  | Turb meter_2 | 1.53 | 7.83 | 20.6 | 27.6 | 41.4 | 51.2 | 79.9 | 142 | 229
|  |  |  | Turb meter_3 | 1.45 | 7.78 | 21.7 | 27.3 | 10.9 | 51.3 | 81.2 | 141 | 229
|  |  |  | Turb meter Avg | 1.4933 | 7.7567 | 21.3333 | 27.4667 | 31.1333 | 51.0667 | 80.7667 | 142 | 229
Before cleanning | 2020-11-06 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 5.9 | 12.8 | 25.4 | 38 | 48.3 | 66.7 | 106 | 159 | 267 | 0.89328 | -5.4345 | 0.99376
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 6 | 11.4 | 26.7 | 37.3 | 48.4 | 64.5 | 108 | 149 | 266
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 5.1 | 13.7 | 24.9 | 35 | 50.4 | 63 | 104 | 149 | 261
|  |  |  | Green Span Avg | 5.6667 | 12.6333 | 25.6667 | 36.7667 | 49.0333 | 64.7333 | 106 | 152.3333 | 264.6667
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.5 | 7.66 | 21.7 | 27.5 | 41.1 | 50.7 | 81.2 | 143 | 229
|  |  |  | Turb meter_2 | 1.53 | 7.83 | 20.6 | 27.6 | 41.4 | 51.2 | 79.9 | 142 | 229
|  |  |  | Turb meter_3 | 1.45 | 7.78 | 21.7 | 27.3 | 10.9 | 51.3 | 81.2 | 141 | 229
|  |  |  | Turb meter Avg | 1.4933 | 7.7567 | 21.3333 | 27.4667 | 31.1333 | 51.0667 | 80.7667 | 142 | 229
After cleanning | 2020-11-20 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 4.6 | 13.2 | 27.6 | 43.5 | 55.2 | 62.5 | 98.4 | 146 | 260 | 0.99879 | -2.7968 | 0.99209
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 4.2 | 12.9 | 25.4 | 46.6 | 52.4 | 68.7 | 91.5 | 139 | 255
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 4.2 | 12.5 | 28.2 | 46.5 | 51.9 | 66.2 | 91.2 | 147 | 257
|  |  |  | Green Span Avg | 4.3333 | 12.8667 | 27.0667 | 45.5333 | 53.1667 | 65.8 | 93.7 | 144 | 257.3333
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.43 | 10.3 | 25.5 | 41 | 46.2 | 58.4 | 88.4 | 159 | 248
|  |  |  | Turb meter_2 | 1.55 | 10.6 | 25.6 | 41.2 | 46.4 | 58.6 | 88.6 | 158 | 247
|  |  |  | Turb meter_3 | 1.76 | 10.4 | 25.4 | 41.2 | 46.2 | 58.7 | 87.9 | 159 | 247
|  |  |  | Turb meter Avg | 1.58 | 10.4333 | 25.5 | 41.1333 | 46.2667 | 58.5667 | 88.3 | 158.6667 | 247.3333
Before cleanning | 2020-11-20 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 5.4 | 13.2 | 24.6 | 31.2 | 61.2 | 65 | 98.4 | 147 | 247 | 0.94002 | -1.0567 | 0.99793
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 5.6 | 12.9 | 24.7 | 31.4 | 61.7 | 67.2 | 91.5 | 145 | 244
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 5.1 | 12.5 | 25.8 | 31.6 | 59.8 | 68.4 | 91.2 | 145 | 246
|  |  |  | Green Span Avg | 5.3667 | 12.8667 | 25.0333 | 31.4 | 60.9 | 66.8667 | 93.7 | 145.6667 | 245.6667
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.68 | 8.6 | 18.9 | 35.2 | 56.4 | 66.1 | 88.4 | 132 | 232
|  |  |  | Turb meter_2 | 1.72 | 8.4 | 19.1 | 35.6 | 55.7 | 62.4 | 88.6 | 135 | 229
|  |  |  | Turb meter_3 | 1.66 | 8.3 | 19.1 | 35.8 | 55.8 | 64.8 | 87.9 | 134 | 228
|  |  |  | Turb meter Avg | 1.6867 | 8.4333 | 19.0333 | 35.5333 | 55.9667 | 64.4333 | 88.3 | 133.6667 | 229.6667
After cleanning | 2020-12-03 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 4.7 | 11.4 | 23.6 | 33.2 | 59.7 | 64.5 | 92.4 | 141 | 249 | 0.92902 | 0.22345 | 0.99822
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 4.6 | 11.7 | 23.4 | 34.7 | 56.5 | 68.2 | 93.5 | 139 | 251
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 5.2 | 11.9 | 23.8 | 36.8 | 58.4 | 66.7 | 93.7 | 138 | 253
|  |  |  | Green Span Avg | 4.8333 | 11.6667 | 23.6 | 34.9 | 58.2 | 66.4667 | 93.2 | 139.3333 | 251
|  |  |  | Turb meter_1 | 1.68 | 8.6 | 18.9 | 35.2 | 56.4 | 66.1 | 88.4 | 132 | 232
|  |  |  | Turb meter_2 | 1.72 | 8.4 | 19.1 | 35.6 | 55.7 | 62.4 | 88.6 | 135 | 229
|  |  |  | Turb meter_3 | 1.66 | 8.3 | 19.1 | 35.8 | 55.8 | 64.8 | 87.9 | 134 | 228
|  |  |  | Turb meter Avg | 1.6867 | 8.4333 | 19.0333 | 35.5333 | 55.9667 | 64.4333 | 88.3 | 133.6667 | 229.6667
Before cleanning | 2020-12-03 |  |  | GreenSpan Reading_1 | 6.8 | 21.4 | 33.4 | 35.1 | 52.4 | 63.8 | 98.6 | 176 | 256 | 1.0507 | -2.6222 | 0.99561
|  |  |  | GreenSpan Reading_2 | 6.4 | 21.6 | 34.2 | 35.4 | 52.6 | 62.7 | 95.4 | 189 | 258
|  |  |  | GreenSpan Reading_3 | 5.2 | 22.1 | 34.1 | 37.2 | 52.8 | 66.8 | 93.8 | 194 | 266
|  |  |  | Green Span Avg | 6.1333 | 21.7 | 33.9 | 32.6 | 52.6 | 64.4333 | 95.9333 | 186.3333 | 260
|  |  |  | Turb meter_1 | 5.26 | 17.2 | 30.5 | 32.4 | 44.7 | 64 | 105.8 | 201 | 264
|  |  |  | Turb meter_2 | 5.84 | 18.4 | 31.2 | 34.3 | 46.2 | 63.1 | 103.4 | 204 | 261
|  |  |  | Turb meter_3 | 5.72 | 17.1 | 30.8 | 36.2 | 46.8 | 62.8 | 104.1 | 206 | 263
|  |  |  | Turb meter Avg | 5.6067 | 17.5667 | 30.8333 | 34.3 | 45.9 | 63.3 | 104.4333 | 203.6667 | 262.6667